**首都医科大学附属北京胸科医院 测温监控设备采购项目**

**遴选文件**

**项目名称：北京胸科医院测温监控设备采购项目**

**项目编号：**XK-CG-20211004

**2021年10月**

**第一部分 商务部分**

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，成立三年以上，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照、业绩、外地企业进京备案许可证（外地企业提供）；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。企业财务状况良好，财务会计制度健全，具有相应的财务审计报告；

3、具有良好的商业信誉，有依法缴纳税收的良好记录，投标人提供项目经理及售后维修人员近三个月的连续的社保缴纳记录与依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）；

4、投标人在北京设有常驻机构，能够提供本地化服务，具有服务技术支持能力、专职的维护服务队伍，能提供快速的应急支持；

5、本次项目遴选不接受联合体，供应商应在规定时间将密封的响应文件送达，逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。届时请供应商的法定代表人或其授权代表出席；

6、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包；

7、投标公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；近三年从事过与本项目类似的采购项目；

8、投标文件份数：正本1份，副本2份，严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

**第二部分 技术部分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **分值** | **评分因素分项** | **评分细则** |
|
| 技术部分 | 40.00 | 5.00 | 可见光和热成像视频图像同屏显示，热成像探测器分辨率不低于320\*240，可见光图像分辨率不低于1920\*1080，满足得5分，不满足不得分。 |
| 5.00 | 不低于32寸彩色显示屏，中文指引菜单操作。实时显示工作状态、温度数值、通过人数、报警次数。 |
| 5.00 | 配置黑体，在显示屏上可定位黑体位置，自动校温。支持安全温度上限和下限设置。 |
| 5.00 | 需可预设报警阈值，默认37.2℃，超过阈值会有真人语音报警功能，自动抓。拍人脸图像功能。检测到异常体温系统发出提示报警声音同时抓拍图片保存。 |
| 5.00 | 需同时满足人脸识别+热成像；支持口罩识别，可自由设定检测区域； |
| 5.00 | 测温应符合GB/T19146-2010标准；检测数据自动生保存，可以拷贝；内置存储功能，至少存储25万生物信息，可外接存储设备； |
| 5.00 | 远距离、无感知快速测温，测温距离1.5- 3米内智能动态精准追踪人脸部位进行测温，可根据实际需要设置距离，测温时间不可高于0.2秒。 |
| 5.00 | 工作温度-20~38℃，温差要求 标准环温下 3米内≤±0.3°。如设备在-20℃无法使用不得分。 |

**第三部分 评分标准**

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **分值** | **评分因素分项** | **评分细则** |
|
| 报价部分 | 40.00 | 40.00 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×40%×100 注：投标报价得分保留2位小数。 |
| 技术部分 | 40.00 | 5.00 | 可见光和热成像视频图像同屏显示，热成像探测器分辨率不低于320\*240，可见光图像分辨率不低于1920\*1080，满足得5分，不满足不得分。 |
| 5.00 | 不低于32寸彩色显示屏，中文指引菜单操作。实时显示工作状态、温度数值、通过人数、报警次数。 |
| 5.00 | 配置黑体，在显示屏上可定位黑体位置，自动校温。支持安全温度上限和下限设置。 |
| 5.00 | 需可预设报警阈值，默认37.2℃，超过阈值会有真人语音报警功能，自动抓。拍人脸图像功能。检测到异常体温系统发出提示报警声音同时抓拍图片保存。 |
| 5.00 | 需同时满足人脸识别+热成像；支持口罩识别，可自由设定检测区域； |
| 5.00 | 测温应符合GB/T19146-2010标准；检测数据自动生保存，可以拷贝；内置存储功能，至少存储25万生物信息，可外接存储设备； |
| 5.00 | 远距离、无感知快速测温，测温距离1.5- 3米内智能动态精准追踪人脸部位进行测温，可根据实际需要设置距离，测温时间不可高于0.2秒。 |
| 5.00 | 工作温度-20~38℃，温差要求 标准环温下 3米内≤±0.3°。如设备在-20℃无法使用不得分。 |
| 售后服务 | 20 | 5.00 | 投标人需提供相应企业资质材料，在北京设有常驻机构，能够提供本地化服务，具有服务技术支持能力、专职的维护服务队伍，能提供快速的应急支持。 项目经理及售后人员，提供近三个月的连续的社保缴纳记录与依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）。资料齐全得5分，资料不全不得分。 |
| 5.00 | 自合同签订之日起3天内承诺设置安装调试满足使用需求；（3分）质保期内承诺设施故障4小时内免费上门维修（非人为因素），如维修不能正常使用需提供同类型备用设备以供使用。（2分） |
| 5.00 | 近3年内经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供招标会议前3天内“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站查询截图加盖单位公章。供应商应提供公司三年社保记录，纳税记录，加盖单位公章。资料齐全得5分，资料不全不得分。 |
| 5.00 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；近三年从事过与本项目类似的采购项目，每一个的1分（0-2分）（须提供合同首页、合同金额页、盖章页、关键服务内容页的复印件，并加盖本单位公章）。 合同免费质保期限一年，后续承诺免费质保多一年给1分（0-3分）。 |
|  |
| 合计 | 100 |  |  |