## 报价清单
胸科医院研究型病房项目需求列表
项目背景：研究型病房建筑面积910平方米，共设置30张临床研究专用床位，通过本次智慧病房建设，实现智慧交互、智慧护理、物联网应用系统之间的数据融合、联动、数据共享，更加智能地为护士和临床试验参与者服务，提升信息化水平。项目要求施工周期不得超过60个自然日，硬件设备质保不低于三年，系统软件需要专业团队并按需求工作人员进行维护。★
序号 | 产品名称 | 硬件参数 | 数量 | 含税报价 | 合计费用 | 备注
1 | 床旁屏 | 硬件参数： 1）主体材质：窄边框设计，UV机身，抗菌（提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）；耐酒精、过氧化氢、聚维酮碘、消毒水擦拭（需提供国家认证认可的第三方出具的检测报告，报告自带二维码查验，并加盖投标人公章）★ 2）安装方式：墙壁式支架或落地式支架安装，任意角度悬停 3）屏幕规格：≥13.3英寸 ★，屏背光亮度自动调节（屏幕背光根据环境光的强度自动调整背光的亮度,提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 4）分辨率：≥1920*1080 ★ 5）CPU：核数≥8核，最高主频≥2.3GHz;（提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）★ 6）触摸操作：≥10点触控， 7）存储：≥2G RAM/32G ROM★ 8）摄像头：≥1300万像素（提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）★ 9）通话：双MIC回音消除和抑制噪音（提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）★ 10）喇叭：内置≥1.5W 11）系统版本：≥Android 9.0 12）支持Wi-Fi 、BT、 NFC 。（BT/WIFI要求：蓝牙版本≥5.0,WIFI支持2.4GHz、5GHz双频，提供国家认证认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 13）供电方式：支持POE供电、支持12V/2A电源供电，支持Reset复位功能 14）网络接口：RJ45，10M/100M带宽； 15）具有3C认证和节能认证（提供相关证书并加盖投标人公章）★ | 30 | 2088 | 62640 | 每个床位1套
2 | 墙壁式支架 | 1）安装方式：墙壁式 2）负载：0.5-4KG 3）主体材质：铝合金 4）臂长：≥1090mm 5）延长臂：左右摆动180度 6）升降臂：左右旋转370度 7）升降幅度范围：升5度降55度,上下升降≥390mm 8）拉手转动：：≥365度转动 9）平板倾仰角：上30度，下90度 10）布线槽：全隐藏式（铝合金） | 30 | 999 | 29970
3 | 智能输液监控中央站显示器 | 硬件参数： 1）≥Android7.0智能一体机 2）安装方式：墙壁式悬挂或落地式安装在护士站 3）屏幕规格：≥55英寸 ★ 4）分辨率：≥1920*1080 ★ 5）CPU：核数≥4核，主频≥1.8 GHz 6）触摸操作：红外触控或手指触控 7）存储：≥2G RAM/16G ROM 8）喇叭：内置≥5W大喇叭，双喇叭设计 9）通信接口：支持Wi-Fi 2.4G 支持蓝牙4.0 10）支持视频,音频接口：支持HDMI2.0_OUT，4K高清输出。输出支持LVDS+HDMI同步显示和异步显示 11）供电方式：电源供电AC220V 12）网络接口：RJ45，10/100Mbps，支持Ethernet 13）产品尺寸限值：≤1275*750*92MM | 1 | 6999 | 6999
4 | 中央处理器（含输液监控管理软件） | 1）Linux系统，内置输液提醒软件模块、输液状态显示模块、床位电子一览表基础软件模块、病人护理状态提醒软件、内置物联网RFID（433M）软件模块、物联网协同网关系统。 2）电流电压： 输入：100-240V~50/60Hz 0.45A； 输出：5V-3.0A | 1 | 18000 | 18000 | 一个病区1套
5 | 无线中继器 | 1）支持蓝牙、wifi、无线射频通信，支持数据筛选 2）抗干扰能力强，空旷传输距离≥200米 3)电流电压： 输入：100-240V~50/60Hz 0.2A； 输出：5V-1.0A | 2 | 1800 | 3600 | 一个病区2套
6 | 输液监控终端（含输液监控管理软件V2.0.0） | 硬件参数： 1)产品外观：≥2.4英寸彩屏,三色LED指示灯 2)产品特性：操作简便，即挂即用、多功能辅助键、防静电（喷塑）输液挂钩，开机自动校准功能、容量自动检测，监控终端能识别监控终端能识别50mL,100mL,250mL,500mL,1000mL，3440mL软输液袋容器及50mL,100mL,250mL,500mL玻璃输液瓶容器；多袋/瓶自动检测功能 计算精度：监控终端在0-3600g测量最大误差为±1g或者±0.5%的最大值，监控终端计算输液速度最大误差不超过±1mL/min 3）电池容量：4400mAh±440mAh锂电池 4）供电方式：充电方式：直充和无线两种方式；电池一次充满电可续航工作≥500小时。 5）节能：低功耗、节能设计，开机60s内无操作自动关机 6）通信方式：无线网络通信方式进行双向数据传输，无线网络频率范围（410MHz～470MHz、2.4GHz～2.525GHz）。 7）无线接收距离：≥200m（实测空旷距离） | 30 | 3000 | 90000 | 一个床位1套
7 | 护士站及二级护理站客户端软件 | 1）显示软件支持WINDOWS操作系统，能直接处理呼叫信息 | 1 | 2000 | 2000 | 一个病区1套
8 | 移动护理手持PDA硬件 | 硬件参数： 1）操作系统：≥ Android 11.0 2）处理器：≥八核高性能处理器，最高主频2.3GHz 3）内存：≥4GB RAM，64GB ROM 4）屏幕：≥6.0英寸HD+高清屏(1440*720)，室外可见光学级全贴合触摸屏 5）触摸屏：支持手套操作，湿手操作，支持多点触控 6）参考尺寸：≥167mm*80mm*15mm 7）重量：≤280g（包含电池） 8）电源：≥4400mAh（典型值），电池可拆卸，支持PE快充 9）扩展卡 ：支持Micro-SD卡，可支持1TB 10）SIM卡： 2个Nano-SIM卡槽，支持双卡双待 11）充电接口 ：Type-C接口，支持有线充、无线充★ 12）按键：两个专用扫描按键 , 自定义按键 , 音量调节按键 ,电源按键 13）通知： 声音，多色LED，振动 14）传感器： 地磁传感器、重力传感器、光感传感器、距离传感器、陀螺仪、 15）扫描：一维码扫描，二维码扫描 16）摄像头：后置双摄 ，主摄1600W 自动对焦摄像头，匹配自动闪光灯 ,前置摄像头采用 500W 像素定焦摄像头★ 17）支持手电筒模式， 18）其他：支持NFC,WIFI，蓝牙，防护等级IP68★， 19）提供产品CCC 认证、无线电设备型号核准证、电信进网许可证、抗菌认证★ | 6 | 2500 | 15000
9 | 电源适配器 | 1）电流电压： 输入电压：100-240V50/60Hz 0.45A 输出电压：5V3A 接口：type-c | 2 | 200 | 400 | 一个病区2套
10 | 数据交互服务器 | 1）2U机架式服务器加导轨。 2）CPU：英特尔 至强 银牌4210 2颗 3）内存：2*32GB 2666MT/s ECC内存； 4）硬盘：480GB 企业级SSD + 2*8TB 7200转企业级机械硬盘 5）网络：两个1000M网口（RJ45） 6）电源：550W冗余式电源1+1 | 1 | 26999 | 26999 | 100张病床/台
11 | 24口交换机 | 1）(24个10/100/1000BASE-T，370W，以太网端口,4个千兆SFP,POE+,交流供电，带网管功能) | 2 | 2999 | 5998 | 带3C、节能认证
12 | 生命体征监护仪(含移动车 | 1）采用一体化便携式体征采集设备，可一机测量血压、血氧、体温、脉博等。采集到的患者数据可上传到医院系统。设备具备WiFi/蓝牙/4G等多种通信方式，可适配多种医院网络环境。 2）设备自带二维码身份识别模块，可将体征数据和患者信息相匹配，改变护理人员原有的多仪器切换数据采集、手工记录、人工等繁琐且易出错的工作模式。 3）物理特性：手持设备，便于携带，体积小，重量轻，不超过350g，抗跌落 4）屏幕尺寸≥5英寸，亮度≥350cd/m2 可视角度≥178° 5）屏幕分辨率≥1280×720，满足高清显示要求 6）电容触摸屏，支持最大5点触摸 7）通信方式：同时支持Wi-Fi、4G和蓝牙 8）Wi-Fi:支持2.4GHz/5GHz频段Wi-Fi,频段包含：802.11a/b/g/n/ac; 9）4G：支持移动、联通、电信4G全网通通信；频段包含：LTE-FDD B1/B3 /B5/B8、LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41等； 10）蓝牙：BT2.1+EDR/3.0/4.2 LE； 11）Android 7.0及以上操作系统 12）处理器：8核及以上处理器，主频不低于2 GHz 13）内存：≥2G RAM；存储：≥16G ROM 14）内置麦克风，可用于语音拾取 15）内置扬声器，支持语音播报、声音提醒 16）内置光线传感器，可根据环境光自动调节亮度 17）内置锂聚合物电池，电池容量≥2900mAh 18）内置摄像头（可选）：像素≥800W 19）接口：USB2.0 ,TypeC，支持USB快充，支持OTG，可扩展外设 20）条码扫描：内置一维码和二维码的扫描模块，可识别全部码制和所有特殊字符 21）测量参数：主机身内置无创血压、血氧饱和度、脉率、红外体温检测参数模块（需提供注册检测报告首页、检验报告照片页、产品宣称参数的详细测试报告） 22）血压测量规格：采用上臂式测量 23）压力测量范围：0mmHg(0kPa)～ 300mmHg(40.0kPa）；压力精度：±3mmHg(±0.4kPa），分辨率：1mmHg(0.1kPa） 24）脉搏测量规格：测量范围：(30～250)bpm； 脉搏精度：±3bpm。 25）血氧测量规格：测量范围：0%～100%。精度：70%～100%：±2%，0%～69%：不予定义。 红外体温测量规格： 26）测量范围：表温范围：22.0℃～43.0℃；体温范围：32.0℃～42.9℃ 27）测量精度：35℃～42℃的测量范围内：±0.2℃； 35℃～42℃的测量范围外：±0.3℃； | 1 | 20000 | 20000
13 | 弱电及安装调试费 | 1）包含30套床旁设备的布线，支架屏安装，看板，输液，体征系统的调试 | 1 | 18000 | 18000
14 | 合计： |  |  |  | 299606