首都医科大学附属北京胸科医院    DNA甲基化芯片检测服务采购项目

遴选文件

项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院DNA甲基化芯片检测服务采购项目

项目编号： XK-CG-20231108

2023年11月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 孙祖钰 电话： 13840499217 电子邮件： 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院DNA甲基化芯片检测服务采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 科研资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 首都医科大学附属北京胸科医院DNA甲基化芯片检测服务采购项目 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 最终开工日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期2个月 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 28.8万 |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心或院内纪检办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

- 项目背景

本课题组拟进行胸腔积液DNA甲基化模式辅助胸腔积液病因的诊断的研究，因样本类型特殊，为胸腔积液的游离核酸（cfDNA）故市面上仅Illumina公司的Infinium MethylationEPIC v2.0 Kit (俗称935K)芯片可以满足分析需求，同时该芯片可以进行全基因组DNA甲基化检测对本实验意义较大。本研究分为三个部分，诊断模型建立、模型验证和效能测试（即训练集、验证集和测试集），三部分样本为3：2：1。第一部分模型建立拟进行60例检测，分组为恶性组30例、结核组20例、肺炎旁胸腔积液组10例，根据不同组间差异甲基化区域（DMP）来确定不同疾病的不同DNA甲基化模式，建立诊断模型；第二部分再进行40例检测，分组同上，在单盲条件下对诊断模型进行验证，对模型进行优化调整；第三部分进行测试，最终检测模型性能。故实验分为三批进行，总样本量约为120例，先进行第一部分训练集检测，本次采购申请为第一部分60例的检测采购申请。

二、项目要求

1、检测产品：本项目涉及的甲基化芯片检测所使用的芯片应为Illumina InfiniumTM MethylationEPIC v2.0 BeadChip（935K甲基化芯片）

2、样本要求：来源胸水上清的cfDNA，应满足总量（Qubit测定）200ng以上时可正常启动实验

3、检测要求：

（1）样本检出的CpG探针（detection p value＜0.01）比例＞96%；

（2）技术重复性＞0.98；

（3）针对本项目涉及的DNA样本应先进行DNA修复实验，再进行后续甲基化芯片建库和上机流程

4 交付要求：

（1）实验流程文件

（2）实验数据：935K甲基化芯片的IDAT原始文件

（3）实验文件：送样建议，Beadchip实验流程，样品对应表

（4）质检文件：样本及Control的质控参数和分析情况报告

（5）结果分析报告：提供基于935K甲基化芯片的数据分析报告

5 服务要求：

（1）上述交付内容应在收到样本之日起15个工作日内反馈甲方；

（2）检测服务商应在交付上述结果后，提供数据或报告后续服务支持，包括且不限于个性化重分析需求；

（3）检测服务商应结合院方的实际科研需求，对甲基化芯片得到的数据进行临床相关方向的深入分析，输出生信图谱、临床分析等内容。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 （10分） | 企业业绩及经验 | 5分 | 综合考虑投标人自2020年11月起至今承担的与本分包服务内容相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得1分，本项最高得5分。 注：须提供合同首页、签字盖章页、合同关键内容页的复印件，并加盖投标人公章，否则不予得分。 |
|  |  | 资质证明 | 5分 | 提供质量管理体系认证、环境体系认证、信息安全管理体系认证、认证信息技术服务管理体系认证等相关本次采购的证明资料，有1项得1分，最高得分5分。 |
| 2 | 技术部分（60分） | 技术响应 | 20分 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为20分（共13项），指标项有1项不满足扣2分；全部满足得（技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。其中技术应答的证明材料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认） 备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。参考：第二部分第二点“项目要求”。 |
|  |  | 实施方案 | 10分 | （1）实施方案内容全面详实、科学合理，各环节衔接紧凑，可执行性强，能够完全满足采购需求的，得10分； （2）实施方案内容较全面详实、较科学合理，各环节衔接较紧凑，可执行性较强，能够较好满足采购需求的，得6-9分； （3）实施方案全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性一般，采购需求满足程度一般的，得3-5分； （4）实施方案全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性较差，难以满足采购需求的，得1-2分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 项目实施团队 | 10分 | （1）人员安排合理、配备充足，技术专业，经验丰富，分工合理，能够附团队人员名单、类似项目经验说明材料的，得8-10分； （2）人员安排较合理、配备较充足，经验较丰富，分工较合理，能够附团队人员名单、类似项目经验说明材料的，得4-7分； （3）人员安排较合理、配备较充足，分工较合理，但专业性较弱，能够附团队人员名单、类似项目经验说明材料有欠缺的，得1-3分； （4）未提供不得分。 |
|  |  | 质量保障措施 | 5分 | 投标人应具备规范完善的质量保障措施，保证项目高质高效顺利进行。 （1）保障措施内容完善、合理可行，具有开展工作的必备条件，能够有效落实工作的，得7分； （2）保障措施内容较完善、合理可行性较强，开展工作的条件较完备，能够较好落实工作的，得5分； （3）保障措施内容及合理可行性一般，开展工作的条件一般，工作落实情况一般的，得3分； （4）保障措施欠缺，开展工作的条件不完备，难以落实工作的，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 培训 方案 | 5分 | （1）培训方案科学、受众适用性强，培训内容完整合理、培训安排设计合理，完全满足采购需求的，得5分； （2）培训方案较科学、受众适用性较强，培训内容较为完整合理、培训安排设计较合理，基本满足采购需求的，得3分； （3）培训方案有欠缺，培训方法受众适用性不具有普遍性，培训安排不够妥当，无法完全满足采购需求的，得1分； （4）培训方案、培训方法不合理，培训安排不合理，不能满足采购需求或无培训方案的，得0分。 |
|  |  | 服务 承诺 | 10分 | （1）服务承诺全面完善，科学合理，可行性和针对性强的，得8-10分； （2）服务承诺内容一般，科学合理性、可行性和针对性一般的，得4-7分； （3）服务承诺内容有欠缺，合理性、可行性和针对性差的，得1-3分； （4）未提供不得分。 |
| 3 | 价格部分 （30分） | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=（评标基准价/评标价格）×30 |  |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，并由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（6）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表

跟评分表顺序一致

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 销售业绩相关材料

- 相关资质认证材料

第二部分技术文件

  - 技术规格偏离表，需对技术部分进行点对点应答

  - 实施方案

  - 项目实施团队

  - 质量保障措施

  - 培训方案

  - 服务承诺

第三部分报价方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币万元

| 项目名称 | 投标总价 | 运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首都医科大学附属北京胸科医院DNA甲基化芯片检测服务采购项目 | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 响应内容 | 佐证资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测要求 | 技术重复性＞0.98 | 正/负偏离 | ……… | XX |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

供应商出具的其他增值服务内容。

★号条款不满足视为无效投标。