首都医科大学附属北京胸科医院

一扫双筛项目移动CT车辆租赁服务采购项目遴选文件

项目名称：北京胸科医院一扫双筛项目移动CT车辆租赁服务

项目编号： XK-CG-20240804

2024年8月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 谢仕恒 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 北京胸科医院一扫双筛项目移动CT车辆租赁服务采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 科研资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 北京胸科医院一扫双筛项目移动CT车辆租赁服务 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期： 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围 ； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份（无现场沟通环节，一切已标书为准，请谨慎制作标书） |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，研究楼B区对面医工部楼，从一层供应室走楼梯上楼或医工部楼西侧楼梯） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 30万元。（超过最高限价按废标处理，无二次报价，请慎重报价） |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

车载CT租赁项目需求

- 项目背景

我院在结核病、肺癌、呼吸等胸肺部疾病的临床、科研领域处于领先地位，在前期有移动筛查的经历，协助通州区疾控中心开展移动低剂量CT开展肺癌筛查项目的实施工作，推动当地动肺癌防治关口前移，同时在肺癌筛查过程中发现肺结核等其他呼吸系统疾病，降低疾病死亡率和致残率，全面提升人群期望寿命，保护广大人民群众生命健康。

- 项目内容

项目开展地点为北京市通州区，涉及到通州区各社区、乡镇居民，总体服务时长为40车天，通过车载移动CT对目标人群实施低剂量CT胸部平扫筛查。同期设置2-3个筛查点，全天提供筛查服务，筛查点和车辆数量根据筛查预约数量进行调整。如因天气、车辆故障等原因暂时筛查，服务时间顺延。

- 资格要求

★1、车载CT具备医疗器械注册证，注册证明确标注“产品适用于车载环境”， 提供产品注册证明。

★2、租赁方具备辐射安全许可证。

- 投标人所投标的改装车辆必须为工业和信息化部或发改委《车辆生产企业及产品》公告中的医疗车车型。投标人在投标文件中必须提供该车辆型号在《车辆生产企业及产品》公告内的公告批次，公告批次证明文件以工业和信息化部或发改委网站上含网址打印出来的公告为准。

- 注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

- 租赁货物技术参数

| ▲1、 | 供应商所提供车辆，车辆：少于2年，行驶里程：少于2万公里 |
| --- | --- |
| 2、 | 车载CT 设备具备探测器恒温系统：具备 |
| 3、 | 供应商所提供的车载CT 设备及其所在整车，通过路试检测，路试检测应包括但不限于以下内容：整车 在不同路况(如平整公路、颠簸山路、弯道等)下的行驶稳定性；车载CT设备在行驶过程中的振动和冲击抵抗能力；以及整车和车载CT设备在极端气候条件下的适应性等。供应商需提供相关的路试检测报告或证明材料，报告中应详细记录路试检测的过程、测试条件、测试结果以及结论。 |
| 4、 | 车 载CT参数 |
| 4.1、 | 机 架 |
| 4.1.1、 | 扫描架孔径：700mm |
| ▲4.1.2、 | 探测器排列数：24排 |
| 4.1.3、 | 探测器宽度：19.2mm |
| 4.1.4、 | 具备三维激光定位系统，定位精度：±1mm |
| 4.1.5、 | 机架冷却方式：风冷 |
| 4.2、 | 扫描参数 |
| ▲4.2.1、 | 每圈扫描层数：32层 |
| 4.2.2 、 | 扫描架旋转速度：0.5s/r |
| 4.2.3、 | 最薄扫描层厚：0.6mm |
| 4.2.4、 | 最薄图像重建层厚：0.6mm |
| 4.2.5、 | 单次螺旋连续最长扫描时间：100s |
| 4.2.6、 | 单次螺旋扫描最大范围：1700mm |
| 4.2.7、 | 螺旋扫描螺距可调范围：0.1-2.0 |
| 4.3、 | 球管和高压发生器 |
| ▲4.3.1、 | 球管阳极热容量：5.3MHu |
| 4.3.2、 | 最大管电流：420mA |
| 4.3.3、 | 最大管电压：140KV |
| 4.3.4 、 | 管电压选项：70KV-140KV：5 档可选 |
| 4.3.5 、 | 高压发生器功率：50KW |
| 4.4、 | 扫描床 |
| 4.4.1、 | 扫描床最大载重量：210Kg |
| 4.4.2、 | 最大扫描范围：1700mm |
| 4.4.3、 | 水平移动误差：±0.25mm |
| 4.4.3 、 | 最大水平移床速度：150 mm/s |
| 4.4.4、 | 扫描床面宽度：400mm |
| 4.5、 | 主控及图像处理计算机 |
| 4.5.1 、 | CPU 主频：2.4GHz |
| 4.5.2、 | 内存：64G |
| 4.5.3、 | 图像存储容量：200GB |
| 4.5.4、 | 原始数据硬盘容量：6T |
| 4.5.5、 | 彩色液晶显示器19英寸x2，分辨率：1280×1024 |
| 4.5.6、 | 图像重建矩阵：512×512、1024×1024 |
| 4.5.7、 | 图像重建速度(512X512矩阵):30幅/s |
| 4.6、 | 图像质量： |
| 4.6.1、 | 高密度分辨率 (X,Y 轴)：13 lp/cm@10%MTF。 |
| 4.6.2, | 低密度分辨率：3mm@0.3% 、CTDI 18mGy。 |
| 4.6.3、 | 图像噪声：0.35%@中心剂量≤40mGy |
| 4.6.5、 | CT值范围：-1000至+1000 |
| 5、 | 后处理工作站， |
| 5.1 、 | CPU主频：2.4GHz |
| 5.2, | 内存：32G |
| 5.3、 | 图像存储容量：200GB |
| 5.4、 | 独立显卡：2G 缓存 |
| 5.5、 | 彩色液晶显示器：23寸，分辨率1920X1080 |
| 5.6、 | 后处理软件包括三维容积重建VR, 多平面重建 MPR, 曲面重建CPR, 去金属伪影，自动骨硬化校正、造影剂自动追踪 |
| 6、 | 供电电源： |
| 6.1 、 | AC220V±10% |
| 6.2、 | 储能系统：充满电外出诊疗可实现无外接电源 支持100例胸部扫描：具备 |
| 7、 | 提供车载CT正常运行的所需空调设备：具备 |
| 9、 | 提供报告工作站 1 套。 |
| 10、 | 配备激光打印机。 |
| 11、 | 负责与医院的PACS系统连接 |
| 三、 | 租赁期间技术服务： |
| 1、 | 租赁期间，不限制曝光次数和检查病人人数。 |
| 2、 | 租赁期间，投标方负责所租赁全部设备的维修费用，包括球管。 |
| 3、 | 投标方保证开机率≥95%。 |
| 4、 | 因设备故障导致停机，不计入租赁天数。 |

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 12.00 | 案例 | 10.00 | 根据供应商近三年（2021年8月至投标截止时间前，以合同或协议签字日期为准）类似项目业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得10分。 注：需提供服务合同复印件（至少包括首页、关键内容页、签字盖章页）作为业绩证明材料，否则不予认可。 |  |
|  |  | 标书文件制作 | 2.00 | 考察标书制作情况：标书文件内容与需求一致，装订良好，目录页码对应准确得2分，标书文件内容与需求有缺失，装订页码对应不准确得0分。 |  |
| 技术部分 | 78.00 | 技术参数响应 | 38.00 | 响应文件采购需求技术指标全部满足采购文件要求的为38分，其中有一项“▲”号指标不满足的，扣4分；有一项一般技术指标不满足的，扣2分； 最低得分为0分。 备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。 参考：车载CT租赁项目需求：中第四项“租赁货物技术参数”。 |  |
|  |  | 整体实施方案 | 10.00 | 根据供应商针对本项目提供的整体实施方案 (从全面性、针对性、完整性和可操作性的角度)进行评价： 1）方案内容完整，针对性、可行性、合理性强，完全满足采购人需求，得10分； 2）方案内容基本完整，针对性、可行性、合理性较好，基本满足采购人需求，得7分； 3）方案内容完整性一般，针对性、可行性、合理性一般，不能完全满足采购人需求，得4分； 4）方案内容完整性较差，针对性、可行性、合理性较差，不满足采购人需求，得1分； 5）未提供相关方案内容不得分。 |  |
|  |  | 租赁期内的设备维护方案 | 10.00 | 根据供应商针对本项目租赁期内提供的设备维护方案进行评价： 1）方案内容完整，针对性、可行性、合理性强，完全满足采购人需求，得10分； 2）方案内容基本完整，针对性、可行性、合理性较好，基本满足采购人需求，得7分； 3）方案内容完整性一般，针对性、可行性、合理性一般，不能完全满足采购人需求，得4分； 4）方案内容完整性较差，针对性、可行性、合理性较差，不满足采购人需求，得1分； 5）未提供相关方案内容不得分。 |  |
|  |  | 拟投入设备专业技术能力评价 | 10.00 | 为保证本项目标的内容顺利开展并达到预期效果，对供应商履行服务拟投入的设备和专业技术能力进行评价： 1）拟投入设备专业、全面，专业技术能力强，得10分； 2）拟投入设备较为专业，能够满足采购需求，专业技术能力较强，得7分； 3）拟投入设备专业性一般，基本满足采购需求，专业技术能力一般，得4分； 4）拟投入设备专业性较差，不具备专业技术能力，得1分； 5）未提供相关方案内容不得分。 注：需提供拟投入设备详细信息（名称、数量、规格型号等） |  |
|  |  | 应急预案与处置方案 | 10.00 | 根据供应商提供的应急预案与处置方案进行评价： 1）方案内容完整，针对性、可行性、合理性强，完全满足采购人需求，得10分； 2）方案内容基本完整，针对性、可行性、合理性较好，基本满足采购人需求，得7分； 3）方案内容完整性一般，针对性、可行性、合理性一般，不能完全满足采购人需求，得4分； 4）方案内容完整性较差，针对性、可行性、合理性较差，不满足采购人需求，得1分； 5）未提供相关方案内容不得分。 |  |
| 价格部分 | 10.00 | 投标报价得分 | 10.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（10%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |  |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表（跟评分表顺序一致）

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 业绩证明材料

第二部分技术文件

  - 技术参数响应

  - 整体实施方案

  - 租赁期内的设备维护方案

  - 拟投入设备专业技术能力评价

  - 应急预案与处置方案

第三部分报价方案及其他增值服务方案（无二次报价，请谨慎报价）

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     万元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 响应内容 | 佐证资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 探测器宽度：19.2mm | 正/负偏离 | ……… | XX |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件。