数量1套，每套技术需求如下：  
1．类型：薄壁、深井、高压；  
2．填充气体：12 atm 超纯氩气  
3．测量类型：自动测距；  
4．活度：250 GBq (6 Ci );  
5．分辨率：最大0.001MBq(0.01uCi)。  
6．诊断：程序、系统内存完整性测试；  
7．每日测试：自动调零、自动本底调整、数据检查、准确性和稳定性、电压测试；  
8．增益：线性、几何形状、 QC 列表  
9．显示屏输入：8英寸， VGA LCD 彩色触摸屏显示；  
10．格式： Bq 或 Ci 直接读取； Bq / Ci 读取：用户可选择或固定；  
11．精度：优于士2%;  
12．线性：士2％以内；  
13．响应时间：2秒内，极低活度样品4至16秒  
14．测量重复性：校准器持续运行的24小时内土1%  
15．系统内存：超过80个核素（编号和半衰期）  
16．标准源系统存储： Co -57、 Co -60、 Ba -133、 Cs -137标准源

17.符合我科通风橱安装尺寸（需厂家到科室测量）