## Sheet1
北京胸科医院2025年医用设备购置项目设备清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元） | 备注 | 技术参数
1 | 全自动生化分析仪 | 50 | 1 | 50 |  | 1.测试速度：单模块纯生化比色速度≥ 2000T/h，单模块电解质速度≥ 900T/h 2.样品进样位置：≥400个并可随时添加 3.标准配置RS-232C接口，具备单/双向通讯，可进行远程诊断
2 | 压力蒸汽灭菌器 | 35 | 1 | 35 |  | 1.设计压力：0.3MPa，设计温度：144℃ 2.脉动次数设定范围：0-99次 3.灭菌时间设定范围：0-9999秒 4.干燥时间设定范围：0-9999秒 5.水源：压力0.15-0.3MPa的软化水或纯水 6.电源：380V±38V/50Hz±1Hz（功率以具体设备订货号为准） 7.环境温度：5℃-40℃ 8.相对湿度：不大于85％ 9.压缩空气：0.5MPa-0.7MPa除油，滤水，滤尘洁净的压缩气
3 | 压力蒸汽灭菌器 | 100 | 1 | 100 |  | 1.设计压力：0.3MPa，设计温度：144℃ 2.脉动次数设定范围：0-99次 3.灭菌时间设定范围：0-9999秒 4.干燥时间设定范围：0-9999秒 5.水源：压力0.15-0.3MPa的软化水或纯水 6.电源：380V±38V/50Hz±1Hz（功率以具体设备订货号为准） 7.环境温度：5℃-40℃ 8.相对湿度：不大于85％ 9.压缩空气：0.5MPa-0.7MPa除油，滤水，滤尘洁净的压缩气
4 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 275 | 1 | 275 |  | 1.至少具备电喷雾离子源， 适用于多种内源性物质及外源性药物 2.离子导入系统配有细径八极杆和二级透镜 3.质量分析器:具有预四极杆的加热恒温双曲面四极杆 4.具备差动抽气真空系统 5.具有自动断电保护功能 6.检测性能： 6.1质量范围 m/z： 至少 5-3000 6.2最大扫描速率： ≥ 12,500 amu/s 6.3动态范围： > 6 × 106 6.4正负模式切换时间： ≤30 ms 6.5质量轴稳定性： ±0.1 amu/24 hours 6.6质量准确度： ≤0.1 amu 6.7可同时做至少 450 个 MRM 离子对检测 6.8MRM 最小驻留时间： <1 ms 6.9碰撞反应池离子清除时间： < 1 ms 7.具备自动方法优化软件 8.具备自动进样器流动注射功能 9.可自动优化每个目标化合物的质谱参数 10.具备同时定量和定性确认功能 11.MRM 自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索
5 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 80 | 1 | 80 |  | 1.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 1.1.1高分辨率液晶显示器≥18英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。 1.1.2 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信1号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间 1.1.3 数字化二维灰阶成像单元 1.1.4 数字化M型成像单元 1.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元 1.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元 1.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图 1.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理 1.1.9 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调 1.1.10 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节 1.1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键 1.1.12 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析 1.1.13 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头） 1.1.14 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头 1.1.15 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。 1.1.16 心内膜自动包络计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，一幅图像分三部分显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 1.1.17 组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等 1.1.18 心肌负荷成像：具备二维心肌负荷超声 1.1.19 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度 1.1.20 支持谐波造影技术：双造影计时器、TIC时间强度曲线分析，支持腹部造影 1.1.21 灰阶血流成像：非多普勒原理，非造影技术，最直观的显示红细胞运动，具有不受流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频等优点 1.1.22 灰阶血流成像彩色模式：在灰阶血流成像的基础上加彩色编码显示不同方向的血流 1.1.24 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作 1.1.25 中文操作界面 1.1.26 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头 1.1.27 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量 1.1.28 乳腺自动化扫查流程：自动化扫查囊括了基础乳腺扫查切面及成像模式，包括2D/PDI/图像存储；规范的工作流程，协助初学扫查者避免扫查区域的遗漏, 提供专门的乳腺报告设计；能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Bi-RADS分级 1.1.29 甲状腺智能工具包：能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Ti-RADS分级；提供专门的甲状腺报告设计 1.1.30 智能随访工具包：可将前次扫描图像与当前实时扫描图像进行同屏对比，还原前次图像的扫查参数，前次的测量结果将作为比较参考 1.1.31 穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头 1.1.32 膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积。 1.1.33 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个 1.1.34语音备注：连接外接话筒，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。 1.1. 35 内置单块锂电池时间为≥120分钟 1.2 技术参数及要求 1.2.1 探头规格 1.2.1.1 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz 1.2.1.2 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率 1.2.1.3 扫描频率： 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz 电子线阵：可视可调中心频率4.2—13.0 MHz 相控阵探头：可视可调中心频率1.7—4.0 MHz 电子线阵：可视可调中心频率4.0—10.0 MHz 1.2.2 B型成像主要参数 1.2.2.1 ≥256灰阶 1.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段 1.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒 1.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种，减少常用所需的外部调节及组合调节 1.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段 1.2.2.6 超声系统最大探查深度≥33 cm 1.2.2.7 系统动态范围≥261 dB；可视可调动态范围36-96dB 1.2.3 频谱多普勒 1.2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD 1.2.3.2 多普勒发射频率可视可调 1.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s； 最小测量速度：≤1mm/s 1.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示 1.2.3.5 PW取样容积宽度1-16mm 1.2.4 彩色多普勒 1.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 1.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调 1.2.4.3 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM） 1.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 1.3.1 一般测量 1.3.2 妇科测量 1.3.3 心功能测量与分析 1.3.4 多普勒血流测量与计算 1.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数 1.3.6 泌尿科测量与分析 1.4 电影回放重现及病案管理单元 1.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显 示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像 1.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节 1.4.3 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动 硬盘中 *1.4.4 内置硬盘≥1TB SSD 1.5 输入、输出信号 1.5.1 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等 1.5.2 DICOM3.0接口部件
6 | 焦磷酸测序仪 | 30 | 1 | 30 |  | 1. 可同时进行多至 16 个样本的分析；完成一轮16 个样本检测≤ 10 分钟。 2. 样品盘各孔位间均一性：用同一样本在样品盘 16 个孔位各测定 1 次，计算样品测量结果的变异系数(CV)，CV≤10%。 3. 对%G 含量不同的 3 组 Oligo（寡核苷酸）样本分别进行检测，每份样本分别重复测定 8 次，计算每份样本测定结果的标准差(SD)，SD≤10%。
7 | 高频手术系统 | 70 | 1 | 70 |  | 一、设备名称：高频手术系统 二、用途：用于内镜下手术切割和止血。 三、功能 1.具有单极电切、电凝功能。 2.具有双极电切、电凝功能。 3.具有≥2种内镜电切模式，可通过效果、切割宽度、切割时间间隔3个参数进行精细调节。 4.具有氩气刀功能。模块化设计：由高频手术系统和氩气发生器两台设备组成。 5.具有无线通信，WLAN功能，方便程序导入/导出。 6.显示方式：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文操作界面、可预览所选切割、凝血模式作用于组织的效果，集中显示使用器械的参数。 7.程序储存：可储存手术程序≥200组。每组程序最多可设置≥6组子程序。 8.智能识别：器械即插即用，自动识别。 9.自动监测系统：实时监测主机及配件的工作状态，有故障时显示中文故障信息，并有声光报警。 10.软性氩气电极种类≥5种，包括直喷型、侧喷型、360°环喷型。氩气电极前端具有色环标记，具备防止液体返流功能。 四、安全性 11.具有成人负极板安全监测系统和新生儿负极板安全监测系统。 12.喷射电凝最大峰值电压：≤4500V。 13.氩气电凝模式工作频率：≤350kHz。 14.氩气流量调节：0.1-8升/分（以0.1升/分逐步调节）。 五、功率数值 15.单极电切模式≥5种，最大输出功率≥400W。 16.单极电凝模式≥6种，最大输出功率≥240W。 17.双极电切模式≥2种，最大输出功率≥400W。 18.双极电凝模式≥2种，最大输出功率≥140W。 19.内镜电切模式≥2种，最大输出功率≥320W。 20.氩气电凝模式≥3种，最大输出功率≥140W。
8 | X线电子计算机断层扫描装置（CT） | 1699 | 1 | 1699 |  | 1、 总体要求：256排 2、 机架系统 2.1机架孔径：≥70cm 2.2机架内部冷却方式：风冷或水冷 3、X 线部分 3.1高频逆变式高压发生器 3.2高压发生器总功率：≥200KW 3.3最大输出管电压：≥140kV 4、球管 4.1球管热容量：≥8MHU 4.2球管冷却方式：风冷或油冷 4.3最高输出管电流：≥2700mA 5、探测器 5.1排数：256排 5.2探测器材料：稀土陶瓷或宝石 5.3探测器宽度：≥4cm 6、扫描床 6.1扫描床水平移动范围：≥200cm 6.2扫描床最大可扫描范围：≥200cm 6.3扫描床垂直升降最低点：≦50cm 6.4扫描床垂直升降最高点：≥100cm 6.5扫描床最大承重：≥200KG 6.6扫描床定位精度：≤0.25mm 6.7具备扫描床控制脚踏开关 7、扫描参数 7.1最快机架旋转速度:≤0.28sec/360° 7.2螺旋扫描螺距范围:0.6:1 - 1.5:1，多级可调 7.3最大DFOV:≥50cm 7.4图像重建矩阵:≥512*512 7.5图像显示矩阵:≥1024*1024 7.6最薄图像扫描层厚:≤0.625mm 8、主控制台及重建服务器主控台计算机 8.1主控台计算机 8.2扫描工作站计算机内存：≥64 GB 8.3扫描数据存储容量：≥1TB 8.4扫描工作站医学影像专用液晶平面显示器尺寸：≥24英寸 8.5扫描工作站医学专用液晶平面显示器个数：≥2个 8.6支持 CD / DVD 读取和刻录 8.7具备一体化USB2.0外置硬盘接口 8.8具备重建服务器 8.9具备图文可视化用户操作界面 8.10操作界面具备多窗口多任务处理功能 8.11可根据心电图自动推荐心脏扫描参数 8.12具备对比剂智能跟踪和启动扫描功能 8.13具备低剂量管理功能 8.14具备扫描剂量预估功能 8.15具备剂量报告功能 8.16具备扫描剂量智能监控预警平台 8.17具备智能 mA 功能 8.18具备自动kV功能 8.19具备动态灌注超低剂量功能 8.20具备敏感器官保护自动降低mA功能 8.21具备全模型实时迭代重建算法 8.22具备同步并行处理功能 8.23主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 9、图像质量 9.1空间分辨率：≤0.23 mm 9.2 X / Y 轴空间分辨率：≥18 lp / cm (@ MTF =10%) ≥13 lp / cm (@ MTF =50%) 9.3 Z 轴空间分辨率：≥12 lp / cm (@ MTF =10%) ≥7 Ip / cm (@ MTF =50%) 9.4低对比度分辨率：5mm@0.3%,≤9 mGy 3mm@0.3%,≤24 mGy 10、心脏成像功能 10.1心脏扫描时间分辨率：≤30ms 10.2 具备ECG 实时监测 10.3 具备ECG 自动毫安调控功能 10.4具备前门控轴扫技术 10.5具备单器官4D扫描及灌注扫描功能 10.6具备单器官灌注采样功能 10.7具备一站式全脑功能评估成像 11、CT 能谱成像 11.1能谱成像扫描 FOV :≥50cm 11.2主控台上可自动重建出能谱图像 11.3主控台上重建后可直接发送能谱图像至 PACS 11.4具备原始数据空间能谱分析功能 11.5具备单能量图像重建功能 11.6具备能谱曲线重建功能 11.7具备有效原子序数重建功能 11.8能谱库基础物质种类：≥5种 11.9具备能谱库基础数据添加功能 11.10具备基于多物质解析的虚拟平扫技术 11.11具备能谱肺容积灌注图像 11.12具备能谱肌腱韧带成像 11.13具备能谱结石分析功能 11.14具备能谱钙化斑块去除功能 11.15具备能谱痛风分析功能 11.16具备能谱肺结节分析功能 11.17具备能谱肺结节分析功能 11.18具备能谱肺栓塞分析功能 11.19具备能谱骨密度测量功能 11.20具备能谱软组织类 MR 成像 11.21具备能谱甲状腺摄碘率定量分析功能 11.22具备能谱尿路造影功能 11.23具备能谱下肢静脉优化显像功能 11.24具备能谱胸水分析工具 11.25具备能谱肝灌注分析工具 11.26具备能谱尘肺分析工具 11.27具备能谱肝脏含铁量分析工具 11.28具备能斑块成分分析工具 12、三维图像处理工作站 12.1工作站数量：1套 12.2内存：≥32G 12.3具备≥19英寸 LCD高分辨率彩显监视器 12.4所有接口（DICOM3.0）与主机一致 12.5主机和工作站之间有1000M网卡连接 12.6具备彩色打印接口，并可与工作站连接使用 12.7工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从 PACS 系统中调用 DICOM 图像 12.8具备多任务自动处理功能，可自动在内存中加载工作站中存储的病例数据并在后台中进行处理 12.9具备图像三维分析系统 12.10具备MPR，曲面重建MPR，三维（3D、SSD），最大及最小密度投影(MIP, MinP)，MIP模式的CT血管造影，三维容积漫游、透明显示，CT电影功能，线束硬化伪影校正，三维容积测量评估功能，虚拟内窥镜，CT灌注等软件。 12.11具备心血管成像及高级后处理，心血管后处理，CT血管造影数字减影，肺结节分析，实质性脏器肿瘤评估，结肠专用分析，能谱分析等软件 13. 配备定量QCT非同步骨密度系统 13.1含非同步质控体膜一个，骨密度模块，体质成分分析模块，肝脏脂肪测量模块； 13.2可提供2018年中国定量CT(QCT)骨质疏松症诊断指南 13.3入选WHO骨质疏松骨折风险评估FRAX骨密度选项项目） 14.配备高压注射器 15.配备文字报告终端
9 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 30 | 1 | 30 |  | 1. 需具备≥120个血培养装载孔位，无需增加单独的控制模块既可实现血培养孔位扩容。 2. 具备内置温度和显示温度校正功能，恒温可在25-45摄氏度宽范围内调整。 3. 培养瓶种类至少包括标准需氧瓶、标准厌氧瓶、中和抗生素需氧瓶、中和抗生素厌氧瓶、中和抗生素儿童瓶、痰及体液结核瓶、分枝杆菌培养瓶 自身具备血培养3天预报阴功能。
2369