## Sheet1
序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 | 配件 | 参数
1 | 恒温摇床 | 1.83 | 1 | 1.83 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | （1）空载振荡频率：10-400rpm；振荡频率精度：±1rpm；摇板振幅：±1rpm；（2）温控范围：室温 +5~ 60℃℃；温度谰节精度：±0.1℃；温度均匀度：±1'C (at 37°C )；显示方式： LCD(液晶显示屏)；对流方式：强制对流；控制方式： P.1.D 微电脑智能控制；（3）最大容量(不锈钢夹具)：250mlx30或500mlx20或1000mlx12；最大容量(塑胶夹具)：250mlx30或500mlx20或1000mlx9；（4）定时范围：0-999.9 小时；播板尺寸(长 x 宽)：518mmx424mm；标准配置：万能夹具(固定夹具可选)；（5）电 源：AC220±109、50~60Hz；（6）外型尺寸：860mmx670mmx500mm；重量(约)：99kg；噪音：低于5dB；（7）夹具板到顶部距离：252mm。
2 | 小型垂直电泳转印系统 | 2.4803 | 1 | 2.4803 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | （1）电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)；输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟；（2）有暂停/继续功能；有断电后自动恢复功能；（3）输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳；通过EN-61010, CE标准电泳仪玻璃板：封边垫条固定在长玻板上，保证玻板精zhun对齐，防止漏胶；（4）灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶；可同时进行电泳的凝胶数量可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验；（5）胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板面积：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板面积：10.1 x 8.2 cm；梳子厚度：0,75mm，1.0mm，1.5mm；缓冲液体积：700-1000 ml；（6）其他特长：标配：转印（western blot）模块。
3 | 水平电泳仪电泳槽 | 1.255 | 1 | 1.255 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | （1）凝胶盘大小（W×L）：7×10cm；（2）样品通量：8-30个；（3）溴酚蓝染料迁移速率：4.5cm/hr（75V）；（4）基座缓冲液容量：270ml（最多）。
4 | 双控恒温水浴槽 | 0.22 | 1 | 0.22 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | （1）温度设置范围：0℃~100℃；时间设置1min ~ 99h59min/∞；控温精度：≤±0.3℃；显示精度：0.1℃；温度均匀性：≤±0.3℃；升温时间：≤ 30分钟（25℃至100℃）；（2）容量：2Lx2；工作空间(长x宽x高)：125x100x115mmx2；（3）输入功率：600W；电压： AC220V/50-60HZ；熔断器：250V 3A Ф5×20；（4）外形尺寸：397x254x310mm；重量：5.5kg。
5 | 恒温混匀仪 | 0.734 | 1 | 0.734 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | （1）温度设置范围：0℃~100℃；控温范围：室温+5℃~100℃，室温以下20℃~100℃；时间设置：1min ~ 99h59min/∞；控温精度：≤±0.3℃；显示精度：0.1℃；温度均匀性：≤±0.3℃；（2）转速范围：200~1800rpm，水平振幅：3mm；（3）升温时间：≤12分钟 （25℃升温到100℃）；降温速度1：≤10分钟（100℃降至25℃）；降温速度2：≤15分钟（室温降至室温以下20℃）（4）多点运行：支持（最大5点）；多点循环运行：支持（最大循环数99次）；自动预热：支持；开机自动运行：支持；断电自动恢复：支持；（5）输入功率：150W；电压：AC220V/50-60HZ ；熔 断 器：250V 3A Ф5×20；（6）外形尺寸：260x195x150 mm；重量：7.0Kg；（7）配套设备清单：试管及孔径：MD30 96×0.2ml（标准版）。
6 | SpectroFlo Qc Beads质控微球 | 0.38 | 1 | 0.38 | 单独购买的试剂 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | Cytec, 规格2 ml, 货号B7-10001
7 | 可调式混匀仪 | 0.092 | 1 | 0.092 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | （1）电压：100-240V，频率：50或60Hz均可，功率：60W。（2）运行方式：圆周，点动和连续运转；周转直径：4mm，电机类型：罩极。（3）速度范围：100-3000 rpm，转速显示：刻度；（4）外形尺寸：127×130×160mm，重量：3.5kg，允许环境温度：5-40°C；允许相对湿度：80%。（5）保护等级：IP21。
8 | 7000转掌上离心机 | 0.075 | 1 | 0.075 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | （1）电压：100-240V，频率：50或60Hz均可，功率：20W。（2）运行方式：连续运行。（3）速度范围：0-7000 rpm，最大相对离心力：2680Xg；（4）外形尺寸：160x170x122mm，重量：0.5kg，噪声：≤45dB。（5）转子容量：32×0.2ml PCR单管，8×0.5/1.5/2ml，4支0.2ml PCR8联管。
9 | 搅拌器 | 0.075 | 1 | 0.075 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | （1）速度范围：0-1500 rpm；（2）最大搅拌容量：1000ml，搅拌棒最大尺寸：30×8 mm；（3）尺寸：220×150×70 mm，重量：0.5kg；（4）防水等级：IP65。
10 | 二氧化碳培养箱隔板及支撑条 | 0.465 | 2 | 0.93 | 配件 | Thermo Heracell 240i二氧化碳培养箱 | 不锈钢材质，可高温高压，边缘圆润
| M-20酶标板转子 | 1.67 | 2 | 3.34 | 配件 | Thermo Scientific Sorvall™ ST16高速离心机 | 容量:2 x 3 标准或 2 x 1 深孔板 最大速度:4,000 转每分 最大 RCF:2272 x g
| 离心机吊杯 | 1.38 | 1 | 1.38 | 配件 | Thermo Scientific Sorvall™ ST16高速离心机 | 使用 Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400mL 水平转头支持广泛的样品量和应用。
| 吊篮适配器-15ml | 0.388 | 2 | 0.776 | 配件 | Thermo Scientific Sorvall™ ST16高速离心机 | 适配器适于搭配 TX-400转头内的圆形吊篮使用
| 吊篮适配器-10ml | 0.388 | 1 | 0.388 | 配件 | Thermo Scientific Sorvall™ ST16高速离心机 | 适配器适于搭配 TX-400转头内的圆形吊篮使用
| 吊篮适配器-50ml | 0.388 | 1 | 0.388 | 配件 | Thermo Scientific Sorvall™ ST16高速离心机 | 适配器适于搭配 TX-400转头内的圆形吊篮使用
| 1.5ml高速冷冻离心机转子 | 1.2 | 1 | 1.2 | 配件 | Heraeus™ Multifuge™ X1R 高速冷冻离心机 | 30 x 2ml 固定角微管转头，离心条件不低于 14,000 rpm/21,694 x g
11 | 电泳仪及配套槽 | 1.5 | 1 | 1.5 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | 包含一个电源、一个垂直电泳槽、一个转印槽和一个通用水平槽。1.输出范围：电压:5-300V；电流:1-400mA；功率:1-75W2.分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1W3.显示方式：192×64LCD液晶显示屏4.定时范围：1min–99h59min，完全可调。5.厂家提供至少5年质保。*1.凝胶数量：1-4块2.凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm3.预 制 胶：兼容PIERCE,BIO-RAD4.玻璃板尺寸：100×83mm5.凝胶尺寸：83×73mm6.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿
12 | 360旋转混合仪 | 0.45 | 1 | 0.45 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | 1、倾斜角度：0-90° 2、运动方式：旋转 3、旋转角度：360° 4、转速范围：10-70rpm 5、转速显示：LCD 6、时间设置范围：1-1199min 7、可同时上机样品数大于等于20例
13 | 翘板脱色摇床 | 0.15 | 1 | 0.15 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | 1、转速范围：10-80rpm 2、动方式：翘板摇床 3、倾斜角度：7° 4、时间设置范围：1min-99h59min 5、托板层数大于等于1层
14 | 二氧化碳培养箱 | 6 | 1 | 6 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | 1、内腔容积≥150 2、温度 控制范围：室温上 3 摄氏度到 55 摄氏度 3、设定精度 正负 0.1摄氏度 4、均一性 正负 0.5 摄氏度 5、 室温范围 18 到 33 摄氏度 6、90 摄氏度自动湿热灭菌程序 7、CO₂浓度控制范围：0% 至 20%，控制精度 ±0.1%
15 | 琼脂糖凝胶电泳 | 0.12 | 1 | 0.12 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | 缓冲液总容量为650ml。仪器含：1、 电泳仪(主体) 1个（外形尺寸（L × W × H）：310 × 150 ×120mm）。2、活动电极红色1个。3、活动电极黑色1个。5、电泳槽上盖1个。6、 电泳导线 1副。
16 | 水平电泳槽 | 0.9 | 1 | 0.9 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | (1) 通过IEC1010（EN61010）电器安全性认证标准；(2) 15×10，15×15，15×20，15×25cm 制胶盘；(3) 荧光标尺紫外凝胶托盘；(4) 15孔与20孔固定高度电泳梳
17 | 小型Trans-Blot转印槽 | 0.6 | 1 | 0.6 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | (1) 1小时内转印2块10 x7.5 cm 凝胶；也可以进行低强度的隔夜转印；(2) 电极丝相距 4 cm，以产生强电场保证高效的蛋白转印；(3) 彩色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向；(4) 蓝色致冷芯可完全置于小型Trans-Blot 转印槽内；(5) 使用缓冲液体积450ml; (6) 尺寸12cm x 16 cmx 18cm.
18 | 恒温水浴锅 | 0.2 | 1 | 0.2 | 单独购买的设备 | 如是配件写清楚主体设备品牌、型号 | (1) 内胆容积：9.9L; (2) 内胆尺寸（mm）W*D*H：300×300×110; (3)恒温范围：RT+5～99℃; (4) 消耗功率：1000W; (5)定时范围：1～5999min; (6) 水槽孔数：两列四孔; (7)跟踪报警：±2℃; (8) 电源电压：AC220V，50HZ; (9) 恒温波动度：±0.5℃
25.4633