摊烤片机

★1. 温度控制性能

- 温度设置范围：通常为室温 ~ 99℃。

- 控温精度：±1℃。

- 升温速度：达到设定温度（如60-70℃）的时间 ≤ 15分钟。

- 温控技术：采用智能温控技术，确保加热均匀，无温差。

- 加热方式：硅胶贴膜加热或铝板导热，保证烤片槽间温度均匀。

★2. 容量与尺寸

- 烤片容量：单次可容纳玻片数量 60片（标准配置）。

- 染色架兼容性：可容纳 ≥3个 常规病理染色架。

- 漂片缸设计：采用套缸设计，方便换水和清洁。

- 外形尺寸：尺寸小于 550mm(长) × 400mm(宽) × 200mm(高)

- 台面尺寸：有效工作区域需满足展片和烤片需求。

★3. 操作与显示

- 显示屏：高亮LED数码显示屏，实时显示温度和时间。

- 控制方式：轻触键盘或触摸式控制面板。

- 定时功能：具备开机自动定时、工作程序剩余时间提醒功能，支持定时开机（预约启动）。

★4. 电气参数

- 电源电压：AC 220V, 50/60Hz。

- 功率： 500W – 700W 。

★5. 材质与安全

- 机身材质：耐腐蚀工程塑料/不锈钢组合，易清洁。

- 安全保护：具备过热保护、防干烧保护等功能。

★6、要求生产厂家出具至少5年整机原厂质保承诺函。