## 设备清单
北京胸科医院2026年医用设备调研设备清单（4月2日）
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元） | 备注 | ·预计调研时间 | 技术参数
23 | 内镜干燥储存柜 | 10 | 1 | 10 |  | 预计4月7日下午调研，时间4月7日上午通知 | 1、无菌存储：第三方权威验证，灭菌后内镜存入柜内7天内无细菌繁殖生长。内镜在7天内再次使用无需消毒灭菌，节约成本和人力。 2、独立干燥：内置8套独立的干燥循环系统，独立对应每条存入的内镜，每条内镜互不影响。 3、数据展示：大屏幕液晶屏实时显示每条内镜的存入时间、状态、温湿度、气体压力等参数。 4、自身消毒：具备紫外线和酒精喷雾双重自身消毒系统，确保柜体内部清洁无菌。 5、脚踏开关门：无需手动，最佳感控流程。 6、无需外接气体装置：内置8套压缩机，无需外接气源。
34 | 荧光定量PCR仪 | 15 | 1 | 15 |  | 预计4月7日下午调研，时间4月7日上午通知 | 激发光源：大功率LED光源 检测器：高灵敏度光电传感器 样本容量：96孔＊0.2ml 荧光检测波长：4-6通道 运行控制：一台电脑可连多台机器，控制运行 适用试剂：适配市场上的绝大多数厂商试剂 可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 检测方式：反应管的底部侧面激发、检测 激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输 软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 模块温度范围：4℃-99℃ 检测动力学范围：100-1010 最小检测模板：单个拷贝 反应容积：15ul-100ul 控温模式：半导体热电模块 温控精度：（HRM高分辨熔解曲线） ±0.1℃ 样品间温度：均匀性±0.1℃ 断电保护 有断电保护功能 输入电源 AC200V-240V 50HZ 耗能：≤850VA 热 盖：电子自动热盖 注册认证：NMPA
40 | 医用冷藏箱 | 0.75 | 1 | 0.75 | 冷藏转运 | 预计4月8日上午调研，时间4月7日上午通知 | 1. 微电脑控制，内置3个数字温度传感器，控温精度0.1℃； 2. 通电稳定运行后，箱内温度可稳定至2~6℃； 3. 空箱保温时间可达1hour，保温时间内箱内温度稳定至2~10℃； 4. 多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、显示闪烁报警）； 5. 半导体主动制冷方式，节能环保，质量可靠； 6. 材料：箱体采用ABS；内胆采用铝板，导冷效果更优，聚氨酯发泡材料填充，增强保温 性能； 7. 电源可支持12V与220V转换，点烟插头，便于车载； 8. 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度； 9. 门体扣锁结构，防止门体随意开启； 10. 增加用户权限，通过NFC打卡开锁，保证存储物品安全； 11. 产品标配冷链监控模块，温湿度数值显示，信息可上传云平台，随时随地查询。 * 上传数据可通过WIFI或4G两种方式； * GPS 定位，产品位于空旷地带下通过平台可查询设备运动轨迹； 47 * 支持蓝牙打印功能，实现一键式打印； * 箱内摄像头可判别箱内有无储物，储物信息可上传。
41 | 医用离心机 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 预计4月8日上午调研，时间4月7日上午通知 | 高清、高亮度触摸屏，设置参数与运行参数同屏显示，显示直观、操作简便。 可通过触摸屏直接输入数值进行参数设置。 自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。 通过程序可以轻易的实现实验的重现性，可支持5级阶梯离心，满足多元化的实验需求。 运行历史记录、运行故障记录、可以在屏幕直接查看。 具有转子自动识别功能，防止超转速使用。 设有门锁异常、超速、电机过热、误操作、通讯故障、机器故障自动诊断等多重保护，确保人身、机器安全。 空气动力学椭圆形试杯，减少阻力、降低噪音与能耗。 全新的气流导向设计，保持离心室低温水平，保护温度敏感性样品；特殊的降噪处理，噪音低，提供舒适的实验环境。 0.2ml~250ml多种适配器选择，可脱帽。
29 | 近红外线治疗仪 | 1.5 | 2 | 3 | 由于上次调研报名设备参数均不满足，延期再次邀请满足条件供应商参加调研。 | 预计4月8日上午调研，时间4月7日上午通知 | 立式可移动。 控制面板调节。 频谱处于近、中红外线区。 具备定时，功率调节功能。 双红外线头。（不满足废标）
14 | 防褥疮垫 | 0.5 | 2 | 1 |  | 预计4月8日上午调研，时间4月7日上午通知
15 | 电子血压计 | 1.6 | 3 | 4.8 | 台式 | 预计4月8日上午调研，时间4月7日上午通知 | 全自动血压仪，非人工绑扎自动充气袖带
25 | 睡眠监测仪 | 4.9 | 3 | 14.7 |  | 预计4月8日下午调研，时间4月7日上午通知 | 1、设备小巧轻便，具有5G远程监测功能，多场景监测，实现不论在睡眠监测室还是其他病区，医生端都可以看到实时监测数据，适用于儿童及成人。原始采集而非软件分析指标的通道数≧14导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯参数。 2、设备腕部主机具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据，具备全彩液晶内屏，具备钢化全面外屏，表面硬度蓝宝石硬度级别，避免长期使用过程屏幕刮伤破损影响显示。钢化屏与液晶内屏之间一体无缝贴合，避免长期使用过程进灰、积累水汽。可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。 3、设备采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时，可重复使用，降低传统干电池的日常损耗及环境污染；同时电池无需拆卸更换，避免因结构问题掉电导致数据记录失败。 4、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。 5、设备内存≥32Gb，设备主机具有可连续记录三位患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这三位患者数据进行分析。 6、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。 7、软件软件可以一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作；具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案；可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，具有滤除心电伪迹、眼电伪迹功能，获取更加准确的信号；可手动或自动分析呼吸事件、缺氧等事件，并最终生成统计结果和报告软件可自动翻页和滚动，速度30s/屏，时间可调；；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。
32 | 全自动核酸提取仪 | 20 | 1 | 20 |  | 预计4月8日下午调研，时间4月7日上午通知 | 1、可处理标本类型：抗凝外周血、脐血、新鲜/冻存组织、FFPE、培养细胞、细菌、植物组织、血凝块、羊水、绒毛、唾液、痰液等 2、单次提取液体标本体积范围：1 µl～2000 µl 3、每次提取样本数量：1-24份 4、样本处理时间：20-50分钟 5、核酸提取方法：自动化磁珠法 6、磁珠回收率：＞99％ 7、采用PCB高度集成控制模块进行三轴精确定位，调试方便，性能稳定 8、多档可调振荡混合模式，确保有效处理不同类型标本 9、具有控温模块，室温 ～ 98℃范围内精确控温 10、可定时门控式紫外灭菌功能 11、使用一次性试剂与耗材，有效防止交叉污染 12、相邻样本的试剂孔间距不少于8 mm，防止溶液溅入 13、配套试剂为完全预分装模式，无需客户分装，一条试剂提取一个标本
33 | 全自动杂交仪 | 5 | 1 | 5 |  | 预计4月8日下午调研，时间4月7日上午通知 | 1，每批次实验标本数量1~12片。 2．试剂反应时间1 min ~60min可调。 3．杂交时间 0.1h~24.0h可调。 4．反应舱加液精度±1mm。 5．反应舱温度调节范围30℃~98℃。 6．反应舱控温精度±2℃。 7．反应舱温度均匀性±1℃。 8．升温速度 25℃~95℃（10分钟内）。 9．降温速度 95℃~37℃（15分钟内）。 10．玻片架3个 11．电源输入 交流220VAC/50Hz 12．额定功率 1100VA 13．熔断器型号10A/250V AC
38 | 玻片打号机 | 13 | 1 | 13 |  | 预计4月8日下午调研，时间4月7日上午通知 | 1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，开机即可使用，拒绝色带或喷墨等打印方式； 2、激光器功率≥2W； 3、内置≥7英寸彩色触控屏操作，拒绝外接屏幕（； 4、设备尺寸小，设备底座长度小于20cm，宽度小于15cm，可以直接放置于石蜡切片机上方。 5、玻片推送方式：采用底部推片模式，推片过程中具有保护装置，回撤时推杆回缩，避免推送过程受压力挤压碎片； 6、对接病理系统：兼容≥4种病理系统：包括常见的 LIS/HIS/PIS/PACS 等系统；连接系统使用时，可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式； 7、装载通量：可配置≥2种类型的不同的加载槽，包括单片加载槽和批量加载槽，批量加载槽量≥150片； 8、加载槽无玻片时会自动语音提示及页面提示； 9、数据输入模式：可以单机键盘输入、连接电脑输入、直接设备内置扫描器扫码输入（包括扫描包埋盒和玻片输入）、外置扫描器输入、病理系统导入、U盘导入等模式。其中内置和外置扫描器可以同时使用； 10、输出方式：可具备单片输出及批量输出模式，选配批量输出模式收集槽≥50片。 11、打印顺序：≥3种，可选随主号逆序、主号正序、随小号正序 等模式； 12、具有优先打印和补打功能