## 设备清单
北京胸科医院2026年开办费第四批医用设备调研延期设备清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元） | 备注 | 技术参数
10 | 射频控温热凝器 | 28 | 1 | 28 | 双路 | 一、名称：射频控温热凝器（一套），CFDAⅢ类产品。 注册证： 1、注册证一：射频热凝电极套管针（一次性医用耗材单独三类注册证）。 2、注册证二：射频控温热凝器（国械注准三类注册证），临床适用范围：用于原发性三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛） 二、性能指标及技术参数： 1、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的30-2999欧姆宽频数据显示范围； 2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； （1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V （2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-10.00mA ※3、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用等功能模式 双极模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。 连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃； ※ 4、脉冲射频模式： （1）高温脉冲射频温度：30-95℃ （2）高电压脉冲射频模式，脉冲射频最大电压幅度140V （3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms 5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.05-3mS。 6、测温范围：20℃-99℃ 7、连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min ※8、射频输出功率：50W 9、连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式 脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式 10、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ 三、 产品性能： 1、全触摸屏模式：8寸全触摸屏操控，简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷 2、 工作显示界面：具有数字式、图示式两种 3、 负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 4、 常用参数储存功能：可存储5组常用电刺激和射频参数 ※5、有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机和电极测试，检测主 机和电极状态是否良好，提前避免术中故障。 6、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 7、射频控温软件V2.0，软件证书一套。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。 8、 工作过程中温度可直接调节，无需停机。 9、自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定要全部手术过程后，启动后自 动操作。 ※四、手术射频电极技术要求： 1、配备两种手术电极，可高温高压手术电极及一次性射频消融电极 2、一次性无菌包装套管针完全匹配手术电极
合计 |  |  |  | 28