## 设备清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量 | 总价（万元） | 参数要求 | 备注
1 | 制冰机 | 3.01 | 1 | 3.01 | 机械式旋转挤压型，电脑全自动控制；制冰量：150kg/24h；储冰量：32kg。5分钟快速出冰；不规则细小颗粒雪花碎冰，含水量低。高效国际品牌压缩机，制冷剂R404a/160g；螺旋式蒸发器，蒸发温度-18℃。输入功率：600W；外形尺寸：600mm×700mm×830mm。一键启动，故障自诊断；原装净水器，纯净制冰防结垢，主动高位排水。
2 | 手动单道 SL-1000xlsc+ | 0.165 | 2 | 0.33 | 量程范围100-1000ul 步进量（ul）2 测试体积（ul）100 500 1000 准确性（%）3 8 0.8 精确性（%）0.6 0.2 0.15
3 | 手动单道 SL-200xls+ | 0.165 | 2 | 0.33 | 量程范围20-200ul 步进量（ul）0.2 测试体积（ul）20 100 200 准确性（%）2.5 0.8 0.8 精确性（%）1 0.25 0.15
4 | 手动单道SL-100xls+ | 0.165 | 2 | 0.33 | 量程范围10-100ul 步进量（ul）0.2 测试体积（ul）10 50 准确性（%）3.5 0.8 精确性（%）1 0.24
5 | 全自动细胞计数仪 | 5.07 | 1 | 5.07 | 明场成像全自动计数；浓度范围：1×10⁴–3×10⁷ cells/mL；细胞直径：2–200 μm；检测速度：≤3秒/样本。高像素CMOS相机；物镜：4×；自动对焦；白光LED光源；默认3个视野，可选4/5个视野。4通道；上样体积：20 μL；计数方式：直接加样，无耗材；适用样本：哺乳动物细胞、干细胞等。台式一体化（便携） | 核心产品
6 | 手动单道 SL-1000xlsc+ | 0.165 | 2 | 0.33 | 量程范围100-1000ul 步进量（ul）2 测试体积（ul）100 500 1000 准确性（%）3 8 0.8 精确性（%）0.6 0.2 0.15
7 | 细胞培养箱 | 4.5 | 1 | 4.5 | 内部容积>150升 控制温度：室温上3 度到55 度 探头模式：TCD（热导式） 自带高温灭菌功能
8 | Easypet 3 电动助吸器 | 0.5 | 2 | 1 | 包括电源插头, 充电器,桌面支撑架以及滤膜
9 | 八通道移液器 | 0.65 | 2 | 1.3 | 量程范围：30 – 300 µL 增量步距：0.2 µL 校准*1：300 / 150 / 30 µL 系统误差（Accuracy）：±0.8 % / ±1.2 % / ±2.0 % 随机误差（Precision）：≤0.25 % / ≤0.4 % / ≤1.0 % 通道一致性：±0.5 %（300 µL 点）
10 | Mini-PROTEAN Tetra System | 0.5 | 2 | 1 | （含槽盖、电极芯、制胶架）
11 | Sub-Cel GT Horizontal Electrophoresis System | 0.75 | 2 | 1.5 | 15*15cm
12 | 水平摇床 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0-210RPM 运行模式：定时 连续
13 | 移液器1 | 0.125 | 2 | 0.25 | 20-200μl，准确度±0.6%~±0.3%，重复性CV<0.5%~<0.15%，通道间差异<0.5%，整支可高压灭菌
14 | 移液器2 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.5–10 μL可调移液器（单道），准确度±1.0%~±0.6%，重复性CV<0.8%~<0.2%，整支可高压灭菌
15 | 移液器3 | 0.125 | 1 | 0.125 | 10–100 μL可调移液器，准确度±0.6%~±0.2%，重复性CV<0.5%~<0.08%，整支可高压灭菌
16 | 超低温冰箱 | 4.5 | 1 | 4.5 | 产品形式： 立式 气候类型： N 冷却方式： 直冷 除霜方式 ： 手动 制冷剂 ： 混合无氟制冷剂 噪音(dB)： <50 功率（W）： 120 电源(V/Hz) ： 0.55 箱内温度范围（℃） ： -40~-86℃ 外形尺寸(宽*深*高)（mm） ： 1039*909*1989 内部尺寸(宽*深*高)（mm） ： 765*635*1315 有效容积（L） ： 626 重量（Kg） ： 301 温控方式 ： 电脑板温制 温度设定方式 ： - 温度显示 ： LED数字式 外部材料 ： 彩色涂层钢板 内部材料 ： 彩色涂层电锌钢板 保温材料 ： VIP+无氟发泡剂 压缩机-类型 ： 全密闭往复型 压缩机-功率（W） ： 927 压缩机个数 ： 2个 装载量 ： 400（2英寸）/240（3英寸）
17 | 均质乳化机 | 1.3 | 1 | 1.3 | 机型数显型 电压v200~240频率Hz50~60 额定输入功率w1050 额定输出功率w750 最大输入功率w1350 最大输出功率1050 电机类型直流无刷电机 转速范围(空载)rpm4000~26000 转速范围(水负载)rpm4000~21000 转速精度rpm±100 转速显示LCD 调速方式旋钮调节 处理容量ml0.2~10000 套装标配主机+刀头+平板支架
18 | 厌氧培养箱 | 4.9 | 1 | 4.9 | 核心用途在无氧环境条件下进行细菌培养及操作；提供严格厌氧状态、恒定温度培养条件和系统化工作区域。 适用对象可培养厌氧生物，降低空气中操作接触氧导致死亡的风险。 适用领域医疗机构致病性厌氧菌检验及研究；食品卫生微生物检验；酿造；低氧、微氧及无氧环境使用领域。 系统组成恒温培养箱、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、熔蜡消毒器。 培养室温度范围室温+3～60℃ 温度均匀度≤ ±1℃ 温度波动度≤ ±0.3℃ 厌氧等级含氧量≤ 0.5% 取样室形成氧状态时间≤ 15分钟 取样室形成厌氧（微需氧）方式真空+气体置换式99.99%氮气（氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气） 取样室形成厌氧操作方式一健自动执行 操作室形成氧状态时间≤2小时 操作室形成厌氧（微需氧）方式真空+气体置换式99.99%氮气（或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气） 操作室厌氧环境维持时间在停止补充微量混合气体的情况下＞12小时 操作室形成厌氧操作方式手动按键切换
30