北京胸科医院中盖四期结核病项目实验室设备租赁服务采购

技术参数

一、自动化移液工作站租赁技术参数

- 产品名称：自动化移液工作站

- 租赁数量：4台

- 适用样本类型：拭子

- 适用场景：辅助诊断、社区筛查

- 通量：1-48样本灵活/批次

- 上样方式：原管上样（样本&试剂）

- 拭子处理：支持拭子头不弃置

- 自动化提取及QPCR体系配置：48样本，3小时内完成

- QPCR平台适配：适配宏石SLAN-96S、ABI7500、Quantstudio5/7等机型

- 机械臂：配置8通道移液机械臂，配备固定抓手

- 机械臂定位精度：移液机械臂与抓手的定位重复精度应达到±0.1mm

- 移液体积范围：1uL-1000uL

- 液面探测方式：压力感应

- 移液准确度：5uL时＜4%，200uL时＜1%

- 温控模块：温度控制范围应覆盖4℃-99℃

- 振荡模块：微孔板振荡模块振幅为3mm，最高振荡转速应达到2000rpm

- 安全防护配置：具备UV消毒及HEPA防护功能

- 租用时间、预算：3个月，预算2万元。

- 租用期间开机率>95%

二、低温冰柜/冰箱租赁技术参数

- 产品名称：冷冻冰柜/冰箱

- 适用场景：拭子和痰液样本低温保存

- 租赁数量：4台

- 温度范围：-40℃-10℃

- 能效等级：1级

- 体积：≥200升

- 120小时断电保护

- 租用时间、预算：12个月，预算2万元。

- 租用期间开机率>95%

三、服务要求

- 厂家包邮运输到指定地点

- 厂家负责上门安装调试和培训

- 厂家负责使用期间的维修和保养

- 如设备发生故障，厂家应在2小时内响应，在48小时内排除故障。故障超过6小时未修复的，需提供备用机。因故障导致的服务时间相应延长。