CT移机要求

1、 服务设备：CT（赛诺威盛）

1、 型号：Insitum 64S；

2、 开始使用时间：2020年11月。

2、 服务内容：从CT室现址移至放射科指定位置，包含主设备及配套设备；一次标准保养。

3、 服务要求：

1、根据医院实际情况、移机时间等需求，提供详细的移机计划、移机方案，确保移机工作按时顺利完成：

1.1. 按医院要求提供移机计划（包含场地评估、准备、移机、调试的时间或周期；人员安排；工具准备）；
1.2. 按医院要求提供移机方案，并配合完成场地相关准备。
2、移机质量保障：
▲2.1.移机前对设备进行全面技术检测，报告中对设备的外观、附件、性能、功能检测等做详细记录，由双方相关人员签字确认；

2.2.移机全程负责设备安全、规范地拆卸、包装、运输、重新安装、校准、调试；

2.3.移机方具备应急处理方案，确保移机过程中球管、高压、探测器等高值部件安全；
▲2.4.设备安装调试完毕，由双方技术人员根据拆机前的技术报告（具体内容见附件1）对设备进行验收，确保安装后的机器安全指标、图像质量保证参数、系统调试参数、整机性能与拆机前保持一致，否则由此给医院造成的损失（机器本身的损坏和由此而延误的使用时间）由移机方承担；

3、常规维护保养：需提供1次常规维护保养服务（包含但不限于设备清洁、性能测试及校准等，同时对设备的数据进行备份），并提供由双方工程师签字确认的维护校准报告。

4、资质要求：

▲4.1具有设备移机、安装、调试、维修、保养服务的能力，提供相应的厂家售后服务授权资质

4.2负责本项目的工程师需经过同类设备培训并取得相关培训证书，提供有效的相关资质证书复印件，原件备查；

4.3具有移机、安装、调试、维修、保养服务所必需的专业工具，提供相关证明材料

5、移机费用：包含移机各环节（场地踏勘、移机前检测、拆机、安全运输、安装、调试及安装完毕后检测等）涉及的人工、技术、工具、交通等所有费用
	附件1：

CT移机前后检测记录

	CT搬迁检测项目
	搬迁前后检测内容

	医院名称
	北京市胸科医院

	设备放置(原/(新址
	(发热门诊 CT 机房/(放射科CT机房

	设备型号
	Insitum 64S

	设备编号
	2020PG4S062

	生产厂家
	赛诺威盛科技（北京）股份有限公司

	本次检测日期
	______年____月____日

	检测环境
	温度：℃；湿度：% RH；大气压：____kPa

	检测人员
	

	设备工程师
	

	科室负责人
	

	搬迁施工方负责人
	

	检测目的
	搬迁前、后留存设备原始基线数据，明确拆机前、后设备完好状态，划分搬迁前后故障责任，满足放射卫生监管及设备验收比对要求，每项检测需要提供相关检测照片或视频。

	序号
	检测项目
	检测标准
	检测结果（图片）
	异常情况说明

	1
	整机开机自检
	开机无报错代码，机架、探测器、高压系统、工作站全部模块自检通过
	
	

	2
	操作系统及软件运行
	扫描软件、后处理软件运行流畅，无卡顿、闪退、报错
	
	

	3
	DICOM/PACS 传输
	图像上传、下载、传输正常，无丢图、错图
	
	

	序号
	检测项目
	检测标准
	检测结果（图片）
	异常情况说明

	4
	床体升降 / 进退 / 侧移
	全程运行平稳，无打滑、异响、晃动
	
	

	5
	床体定位精度
	扫描定位重复误差≤±1mm，定位精准
	
	

	6
	床体限位保护
	上下、前后限位功能正常，超限自动停机
	
	

	7
	床板外观
	床板无开裂、变形、划痕、破损，导轨润滑正常
	
	

	8
	高压发生器
	曝光无高压打火、无放电异响，高压输出稳定
	
	

	9
	水冷 / 油冷系统
	管路无渗漏、接头无渗水，散热风机运转正常，冷却液液位达标
	
	

	10
	高压电缆
	电缆外皮无破损、无老化开裂，接线端子无发热、氧化
	
	

	11
	球管
	球管曝光秒数
	
	

	12
	探测器
	探测器系统检测波形图
	
	

	13
	多楔带
	多楔带校准结果
	
	


