## Sheet1
序号 | 项目 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 参考参数
13 | 动态心电分析系统（一拖六） | 1 | 15 | 15 | 1. 具备LED彩色液晶屏，并可实时查看及显示电量状态、记录时长、各导联心电图等多类信息。 2. 具备可更换式SD卡记录功能 3. 至少具备USB及SD卡等两种方式进行数据回放读取功能。 4. 具备体位运动记录功能，并至少可显示立位静态、立位运动、卧位静态和卧位运动状态等 5. 具备睡眠呼吸波采集功能。 6. 具备3导/12导联根据导联线自动识别功能，支持4、5、7、10根导联线进行记录，可提供上述各导线配件。 7. 具备晚电位及向量数据采集功能。 8. 具备特殊事件按钮 9. 具备动态血压数据读取功能，并形成心电、血压对应报告。 10. 具备时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能，具备无限放大功能，且可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术对原始波形进行查看。 11. 具备散点图逆向分析功能，可在散点图上选择相应点进行原始波形查看。 12. 具有高级心率变异分析及药物评价模块 13. 具备晚电位及向量心电图分析功能。 14. 具备散点图面积比率分层编辑功能，可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示。 15. 具备T波变异度分析，可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。 16. 具备室性逸搏分析功能，并将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。 17. 具备频谱心电功能，并具备快速进行冠心病定位诊断功能。 18. 具备心率震荡分析功能，具备心梗患者死亡危险预测指标，且须具有独立性及LVEF具有协同性。 19. 具备12导联ST段三维趋势图 20. 具备适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器的起搏器分析功能，具备自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。 21. 具备数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。 22. 具有三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析。 23. 具备人工智能(AI)分析引擎功能，可快速高效自动识别各种疑难HOLTER病例。 24. 具备新生儿波形的人工智能识别算法。 25. 具备自主神经功能评价ANS检测功能，至少包含深呼吸测试、瓦尔萨瓦测试、卧立位测试等。
16 | 呼吸肌评估训练仪 | 1 | 12 | 12 | 1. 便携式设计，可连接平板电脑使用，并可支持与PC电脑等扩展使用，可进行数据管理 2. 可评估呼气指标至少包括：FEF25%-75%、MMEF、MVV、FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、MEP、MVV6、MV等； 3. 可评估吸气指标至少包括：用力吸气肺活量FIVC、最大吸气压MIP、吸气峰流速PIF、V-V曲线等；可检测呼吸肌肌力MIP、MEP指标； 4. 具备吸气和呼气训练模块，并具备数据化动画激励式界面； 5. 具备智能振动正压通气模式
合计 |  |  |  | 27