2台设备维保服务
★结核分枝杆菌培养系统、全自动分枝杆菌培养监测仪系统维保（含移机）服务价格：243500元（报价超过243500元废标）。
采购数量：结核分枝杆菌培养系统、全自动分枝杆菌培养监测仪系统2套系统的系统维保服务。
维保参数要求：
1.服务设备：结核分枝杆菌培养系统，2台
2.设备型号：BDBACTECTM MGITTM 960 System、960
3.服务类型：全保(包含更换定标管、移机)
4.服务期：1年。
5.响应时间：设备发生故障，30分钟内响应，并提供解决方案，如 需现场解决的，12小时内到达现场
6.开机率：≥95 %
7.常规维护≥6次/年，校准≥2次/年，需提供预防性技术保养计 划和服务(包含更换损耗部件、常规检测，确认各项技术指标及 性能调整/校准至出厂标准),并提供由双方工程师签字确认的维 护校准报告
8.根据设备状态提供相应的硬件和软件升级
9.维修需选用原厂全新备件，最优先使用零件，优先分派工程师，维修后需提供由双方工程师签字确认的维修报告
10.服务期内提供免费移机服务，含场地踏勘、设备拆卸、运输、安 装调试，保障设备正常运行
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