[bookmark: _Toc224633852]评标标准
	序号
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	10
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（10%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。

	商务部分
	20
	投标人类似业绩情况（20分）
	投标人须提供近两年（以合同签订时间为准）移动CT车（含车载CT设备）租赁服务业绩，按有效业绩数量计分：
每提供1个有效业绩得10分，本项最高得20分。
注：投标人须提供业绩合同或协议复印件作为证明材料（至少包含合同或协议首页、服务内容及服务人次相关约定页、签字盖章页），并加盖投标人公章。未提供证明材料、材料不齐，相应业绩不予认可。

	技术部分
70分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	根据投标文件对招标文件第五章采购需求（二）1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求的响应程度进行评价，满分40分，按以下两部分分别计分：
（1）带“▲”的指标为重要技术指标，共3项，每满足1项得6分，最高得18分；存在负偏离的，该项不得分。
（2）一般技术条款（未标注“▲”）：共67项，其中移动CT车技术指标38项、移动DR车技术指标29项。全部满足的得22分；每有1项不满足的扣0.4分，最多扣22分。
注：1、投标人须针对第五章采购需求（二）1中的技术参数条款，在采购需求偏离表中逐条如实响应（注明“完全响应/部分响应/不响应”及所投产品实际参数值），并按“第五章采购需求（二）4、采购标的的其他技术、服务等要求”的相关规定提供证明材料；未提供证明材料或证明材料不齐全的，相应条款按不响应认定。
2、条款以最小级别序号为一条进行统计；本表所列条款数量如与采购需求实际条款数量不一致的，以实际数量为准计扣。
3、本项得分四舍五入保留小数点后两位。
4、“★”条款为实质性要求，不满足的其投标作无效处理，不纳入本项评分。

	
	6
	项目理解及需求分析（6分）
	根据招标要求和投标人技术响应情况，对投标人关于项目需求理解、项目背景、目标及需求分析的实质性响应程度进行评价，其中：
（1）方案对项目现状及整体规划分析理解全面清晰，项目背景及需求分析合理，有针对性、框架完整得6分；
（2）方案对项目现状及整体规划分析理解较清晰，业务背景及需求分析较合理，具有针对性得4分；
（3）方案对项目现状及整体规划分析理解距需求存在差距，业务背景及需求分析简单得2分；
（4）未提供方案得0分。

	
	6
	拟安排的项目团队人员情况（6分）
	综合考虑投标人针对本项目组建的实施团队情况（须附团队人员一览表及主要人员简历）。
（1）实施团队人员配备合理、专业性强、项目经验丰富，团队成员持有健康证2人及以上的，得6分；
（2）实施团队人员配备、专业性和项目经验一般，团队成员持有健康证1人的，得4分；
（3）实施团队人员配备较差、专业性较弱、项目经验较少，或团队成员均未持有健康证的，得2分；
（4）未提供任何材料的，得0分。
注：健康证须提供复印件并加盖投标人公章，未提供的相应人员不计入健康证数量。

	
	6
	维保服务方案进行评价（6分）
	根据招标文件要求和投标人技术响应情况，对投标人提供的维保服务方案进行综合评价，其中：   
（1）投标人提供的维保服务方案包括车辆维保及CT设施等指定地点巡检、维修保养等工作，运维措施有力、维保措施合理、针对性和可操作性强，完全满足招标文件要求，得6分；
（2）投标人提供的维保服务方案包括车辆维保及CT设施等指定地点巡检、维修保养等工作，运维措施可行、维保措施合理、针对性和可操作性较强，基本满足招标文件要求的，得4分；
（3）投标人提供的维保服务方案很简单，内容缺项太多，运维措施针对性和可操作性一般，部分满足招标文件要求的得2分；
（4）未提供方案得0分。

	
	12
	拟采取的应急事件处理预案进行评价（12分）
	根据投标人提供的应急事件处理预案(包括但不限于发生突发事件方面等)进行综合评价，其中：
（1）投标人提交的应急事件处置预案周全合理，面对严寒、暴雨等天气应急情形防护能力出众、可快速落实应对举措，可无偿提供移动保障设备等应对方案，合理性、可行性强，完全满足招标文件要求的得12分；
（2）投标人提供的应急事件处理预案较为细致合理、针对性较强、能实施一定的应对措施，合理性、可行性较强，基本满足招标文件要求的得6分；
（3）投标人提供的应急事件处理预案很简单，不够完善，合理性、可行性一般，距招标文件要求仍有很大差距的得3分；
（4）未提供方案的得0分。







采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表）
	序号
	服务名称
	车辆类型
	服务单价
	是否接受进口产品

	1
	低剂量CT车租赁服务
	移动CT车
	7500元/车天
	否

	2
	DR车租赁服务
	移动DR车
	3000元/车天
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK8]首都医科大学附属北京胸科医院是集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等医院，为做好肺癌、肺结核防治关口前移和早筛早诊早治工作，医院计划全国多地开展车载移动CT对目标人群实施低剂量CT胸部平扫筛查。为保障筛查活动现场实施工作有序开展，现就移动低剂量CT车租赁服务进行采购，服务期限不超过三年。
（三）服务内容
本次采购为移动低剂量CT车、移动DR车租赁服务，中标人负责提供车载CT/DR筛查车辆及配套设备，并承担租赁期间车辆的维护、维修、保养等全部技术服务工作，确保车辆及车载设备处于良好可用状态。
二、商务要求
（一）服务周期和地点
1、服务周期：服务期3年。中标人须为采购人提供移动CT车、移动DR车开展肺部疾病筛查活动，并配备司机；全天提供筛查服务，筛查点和车辆数量根据筛查预约数量进行调整。如因天气、车辆故障等原因暂停筛查的，服务时间相应顺延。中标人须在接到采购人正式通知后两周内，将车载CT/DR车辆转运到达指定地点（具体筛查地点根据采购人筛查需求确定）。
2、交付地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
按实际租赁车天及超出约定筛查量的人次结算，具体付款进度和方式详见合同。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1、设备故障时，中标人须在接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修。
2、维修所需零部件由中标人承担；
3、质保期涵盖整个服务期间。
4、中标人应在服务期间提供设备故障维修、配件更换、定期保养等服务。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本次项目为北京胸科医院为落实肺癌、肺结核防治关口前移与早筛早诊早治工作要求，配合医院在全国多个地区开展车载移动CT低剂量胸部平扫目标人群筛查活动，现面向社会采购移动CT车、移动DR车租赁服务并选定供应商，最终由中标供应商提供车辆租赁以及维修、保养在内的全部配套服务。投标人应当依照招标文件列明的采购需求编制具体服务方案，保证服务质量达到规定标准，以优质服务和合理报价响应本项目招标要求。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标人必须按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）的规定，持有有效的《医疗器械经营许可证》。投标人须提供医疗器械经营许可证复印件，且许可证须在有效期内。
★2.2 投标人须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供所投移动CT设备完整、有效的《医疗器械注册证》。注册证须在有效期内。
★2.3 投标人须按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）的规定，提供由具备相应资质的检测机构出具的、针对所投移动CT车的辐射防护检测合格报告，检测结论须为合格且报告在有效期内。
★2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
本条所要求提供的各项证明文件均须提供复印件并加盖投标人公章，且证书须在有效期内。
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（一）技术要求
一、移动低剂量CT车技术指标
1、系统性能：
1.1、机架：
1.1.1、扫描架孔径：≥600mm。
1.1.2、探测器排列数：≥24排。
1.1.3、采集层厚：≥0.6mm。
1.2、扫描参数：
1.2.1、采集成像层数：≥32层。
1.2.2、扫描架旋转速度：≤0.8s/r。
1.2.3、连续螺旋曝光时间：≤100秒。
1.3、球管和高压发生器：
1.3.1、球管阳极热容量：≥2MHu。
1.3.2、最大管电流：≥350mA。
1.3.3、最大管电压：≥140kV。
1.3.4、管电压档位：70kV—140kV范围内≥5档可选。
1.3.5、高压发生器功率：≥40kW。
1.4、扫描床：
1.4.1、扫描床最大载重量：≥135kg。
1.4.2、最大扫描范围：≥1500mm。
1.4.3、最大可运动范围：≥1600mm。
1.5、主控及图像处理计算机：
1.5.1、CPU主频：≥3.5GHz。
1.5.2、内存：≥32GB。
1.5.3、图像存储容量：≥1TB。
1.5.4、原始数据硬盘容量：≥500GB。
1.5.5、彩色液晶显示器：≥27英寸，分辨率≥3840×2160。
1.5.6、图像重建矩阵：1024×1024。
1.5.7、图像重建速度：≥20幅/s。
1.6、图像质量：
1.6.1、空间分辨率：≥13线对/cm@cut-off。
1.6.2、密度分辨率：≥3mm@0.3%。
▲2、车型尺寸：车辆外廓尺寸长≤8.5米、高≤4米，可服务基层窄路、社区机动性场景。投标人须提供机动车行驶证或车辆一致性证书复印件，以证书载明的外廓尺寸信息为准。
3、后处理工作站：
3.1、CPU主频：≥3.5GHz。
3.2、内存：≥32GB。
3.3、图像存储容量：≥1TB。
3.4、显卡缓存：≥2GB。
3.5、彩色液晶显示器：≥27英寸，分辨率≥3840×2160。
3.6、后处理软件：包括多平面重组（MPR）、曲面重组（CPR）、三维表面遮盖重建（3D SSD）、最大密度投影（MIP）及最小密度投影（MinIP）、容积三维重建（VR）、虚拟内窥镜等功能。
4、供电电源：
4.1、供电制式：AC 220V±10%或AC 380V±10%。
4.2、电源容量：可支持不少于200例胸部扫描。
▲4.3、车载动力电池容量：≥200度（kWh）。投标人须提供车辆一致性证书（CCC认证）复印件或动力电池容量证明材料。
5、车辆须配备保障车载CT正常运行的空调设备。
6、提供报告工作站1套。
7、负责与医院PACS系统对接，开放全部接口权限，并提供完整的技术服务。
7、租赁期间技术服务：
7.1、租赁期间，不限制曝光次数和检查人次。
7.2、租赁期间，投标人承担所租赁全部设备的维修费用（含球管）。
7.3、设备开机率≥95%。

二、移动DR车技术指标
1、车载数字化医用X射线摄影系统配置清单（所投产品技术参数不得低于下列要求）：
1.1、射线管组件：1套。
1.1.1、焦点：0.6mm/1.2mm（双焦点）。
1.1.2、阳极热容量：≥300kHu。
1.2、平板探测器组件：1套。
1.2.1、像素尺寸：≤139μm。
1.2.2、有效成像区域尺寸：≥430mm×430mm。
1.3、高压发生器：1套。
1.3.1、最大输出电功率：≥54kW。
1.3.2、输入电压：220VAC。
1.3.3、最大输出管电流：≥630mA。
1.4、限束器：1套。
1.4.1、具备摄像头定位功能。
1.5、胸片架组件：1套。
1.6、球管立柱装置：1套。
1.7、图像采集工作站：1套。
1.7.1、显示器：24英寸液晶显示器。
1.7.2、主机：配置品牌商用计算机（或工控机）1台。
1.8、系统软件：1套。
1.8.1、软件版本：V1及以上。
1.9、随机文件：1套。
2、车辆工作单元配置：
2.1、放射操作区：
2.1.1、控制台1张；
2.1.2、医生座椅（含坐垫）1张；
2.1.3、双向对讲系统1套；
2.1.4、监控显示屏1套；
2.1.5、电源插座≥3只；
2.2、放射机房：
2.2.1、电动铅门1套；
2.2.2、铅玻璃1块；
2.2.3、站立位置标识1套。
2.3、空调：2台。
2.4、供电系统及电源布线：
2.4.1、中央电源控制器（车载总电源控制系统）1套；
2.4.2、全车220V电路布线，DR设备、空调及其他用电分路控制，保证用电及设备安全；
2.4.3、外接电缆线盘：外接国标电缆50米，配防水车用型电源接驳插座2只及线缆；
2.4.4、各功能区额外预留1—2只备用插座；
2.4.5、LED20W长条车顶照明灯≥4只，车辆顶部照明无暗区设计；
2.4.6、紫外线消毒灯2只。

3、 服务能力
▲累计筛查服务人次不少于3万人。投标人须提供租赁服务合同复印件及筛查系统后台统计截图，截图须能体现累计筛查服务人次。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
详见上文。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（本项目不适用）
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
投标人须提供项目理解及需求分析、服务实施与质量控制方案、维保服务方案、运行安全措施、拟投入项目团队人员、内部管理制度方案、拟采取的应急事件处理预案、培训方案等。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、 车辆及车载设备须满足本采购需求规定的技术要求，筛查影像质量符合国家相关标准及本项目使用要求，经采购人验收合格。
（四）其他要求
无


评标标准  

序号  分值  评分因素分项  评分标准  

价格部分  10  评标价格  评标价格分数 = （评标基准价 / 投标报价）×价格权重（ 10% ）× 100   备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准 价。  

商务部分  20  投标人类似业 绩情况（ 20 分）  投标人须提供近两年（以合同签订时间为准）移动 CT 车（含车载 CT 设备）租赁服务业绩，按有效业绩数量计分：   每提供 1 个有效业绩得 10 分，本项最高得 20 分。   注：投标人须提供业绩合同或协议复印件作为证明材料（至少包含 合同或协议首页、服务内容及服务人次相关约定页、签字盖章页）， 并加盖投标人公章。未提供证明材料、材料不齐，相应业绩不予认 可。  

技术部分   70 分  40  对招标文件技术 规格要求的响应 程度（ 40 分）  根据投标文件对招标文件第五章采购需求（二） 1 、采购标的需满足 的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等 要求的响应程度进行评价，满分 40 分，按以下两部分分别计分：   （ 1 ）带“▲”的指标为重要技术指标，共 3 项，每满足 1 项得 6 分，最高得 18 分；存在负偏离的，该项不得分。   （ 2 ）一般技术条款（未标注“▲”）：共 67 项，其中移动 CT 车技 术指标 38 项、移动 DR 车技术指标 29 项。全部满足的得 22 分；每 有 1 项不满足的扣 0.4 分，最多扣 22 分。   注： 1 、投标人须针对第五章采购需求（二） 1 中的技术参数条款， 在采购需求偏离表中逐条如实响应（注明“完全响应 / 部分响应 / 不 响应”及所投产品实际参数值），并按“第五章采购需求（二） 4 、 采购标的的其他技术、服务等要求”的相关规定提供证明材料；未 提供证明材料或证明材料不齐全的，相应条款按不响应认定。   2 、条款以最小级别序号为一条进行统计；本表所列条款数量如与采 购需求实际条款数量不一致的，以实际数量为准计扣。   3 、本项得分四舍五入保留小数点后两位。   4 、“★”条款为实质性要求，不满足的其投标作无效处理，不纳入 本项评分。  

6  项目理解及需 求分析（ 6 分）  根据招标要求和投标人技术响应情况，对投标人关于项目需求理解、 项目背景、目标及需求分析的实质性响应程度进行评价，其中：   （ 1 ）方案对项目现状及整体规划分析理解全面清晰，项目背景及需 求分析合理，有针对性、框架完整得 6 分；   （ 2 ）方案对项目现状及整体规划分析理解较清晰，业务背景及需求 分析较合理，具有针对性得 4 分；   （ 3 ）方案对项目现状及整体规划分析理解距需求存在差距，业务背 景及需求分析简单得 2 分；   （ 4 ）未提供方案得 0 分。  

