附件2
移动CT筛查项目采购需求
（单位内部采购·框架协议采购方式；含三个采购包）
一、总则
（一）编制目的
1.本附件为我院移动CT筛查项目三个采购包的采购需求，用于本次市场调研征求意见，并作为后续框架协议采购征集文件技术、商务部分的编制依据。
2.本次调研不产生成交结果。供应商对本附件条款提出的意见建议，我院将组织专家论证后决定是否采纳，并据此完善征集文件。
（二）采购包划分与响应规则
1.本项目划分3个采购包，与调研公告所称事项一、事项二、事项三一一对应；各包分别征集。
表1  采购包划分及框架协议单价
	采购包
	对应事项
	采购标的
	计价单位
	框架协议单价
（含税）

	包1
	事项一
	移动CT筛查全流程信息化技术服务
	元/人次
	45

	包2
	事项二
	移动CT车租赁服务
	元/车天
	7500

	包2
	事项二
	移动DR车租赁服务
	元/车天
	3000

	包3
	事项三
	现场实施服务
	元/人次
	47


注：上述单价为框架协议最高限价，含税。供应商响应报价高于最高限价的，不能入围。
2.供应商可选择参加一个或多个采购包，但应按包分别编制、分别提交响应文件；参加多个采购包的，各包资格条件应分别满足。
3.本项目不接受联合体响应。
4.每个采购包入围供应商数量为3家；合格供应商不足3家的，按实际数量入围；无合格供应商的，该采购包重新组织征集。
（三）需求条款标记说明
1.标注“★”的条款为实质性要求。供应商应全部满足并提供相应证明材料，任一★条款不满足的，不能入围。
2.标注“▲”的条款为重要需求指标。供应商应逐条响应并提供相应证明材料，未响应或未提供证明材料的，视为该项不满足；▲条款的满足情况作为第一阶段入围评审的评分因素，具体评分办法在征集文件中列明。
3.未标记条款为一般需求，供应商应全部响应。
[bookmark: _GoBack]（四）通用商务条款（三个采购包均适用）
1.框架协议期限：3年，自框架协议签订之日起计算。框架协议期内，采购人按需下达订单，不承诺最低采购数量。
2.计价与调价：各包单价为含税综合单价，框架协议期内固定不变，不得以任何理由上调；国家税率调整的，按调整后税率相应调整含税价，不含税价不变。
3.结算与付款：按批次据实结算。供应商提交结算清单及经采购人签认的服务量确认单，经采购人审核确认后开具发票，我院在收到发票后30日内支付该批次价款。
4.履约验收：按订单逐批验收，验收依据为本附件各采购包“履约验收要点”。验收不合格的，供应商应在采购人指定期限内整改；整改后仍不合格的，该批次服务费不予结算，并可按框架协议约定追究责任。
5.暂停接单与退出：入围供应商有下列情形之一的，采购人可暂停其接单资格；情节严重的，解除框架协议：
（1）无正当理由拒绝接单累计2次以上的；
（2）订单履约考核不合格且限期整改不到位的；
（3）提供虚假材料谋取入围的；
（4）发生重大数据安全事件、医疗质量事件或安全责任事故的。
6.廉洁与保密：供应商及其工作人员不得以任何形式向我院工作人员输送不当利益；对服务过程中知悉的受检者信息、健康数据及我院业务数据承担保密义务。
二、采购包1（事项一）：移动CT筛查全流程信息化技术服务
（一）采购标的与服务范围
1.采购标的：移动CT筛查全流程信息化技术服务，按实际完成筛查人次计价，框架协议单价45元/人次（含税）。
2.服务范围：筛查活动设计与配置、预约与问卷、现场签到与检查登记、影像上传、远程阅片任务管理、报告书写与质控、筛查随访、筛查管理、实时统计与数据大屏；云PACS、云RIS、电子胶片及AI辅助诊断（不含人工阅片）；系统培训及在线技术支持。
3.界面划分：本包提供信息系统及在线技术支持，不含现场实施人工服务（由包3承担），不含人工阅片费用。各包不得重复计价。
（二）项目背景
医院为国家卫生健康委结核病防治技术依托单位，牵头开展“一扫双筛”项目及北京市肺癌筛查工作，在多地开展车载移动CT低剂量胸部平扫筛查。现以系统服务形式采购覆盖筛查全流程的信息化技术服务，保障筛查活动现场工作有序开展。
（三）技术要求
1.总体要求
1.1 系统采用云原生架构，支持多筛查点、多活动、多场次并行运行；覆盖筛查活动设计、预约登记、现场签到、检查登记、影像上传、远程阅片、报告质控、筛查随访、筛查管理、数据查询全流程。
1.2 系统按网络安全等级保护第三级要求完成备案并通过测评，提供备案证明及测评报告，测评报告出具日期距响应文件递交截止之日不超过2年；支持传输加密、存储加密、权限控制、操作日志、阅片留痕。
1.3 系统部署于境内公有云，计算与存储服务器均位于中华人民共和国境内，数据不出境；服务器采用冗余备份，单台主机故障不影响业务连续运行；支持不少于500个并发用户访问。
1.4 自框架协议签订之日起15个日历日内完成系统部署调试，具备服务移动CT筛查的能力。
2.资质与人员要求
★2.1 具备互联网医院平台资质，提供有效的互联网医院《医疗机构执业许可证》；或与具备该资质的医疗机构签订合作协议，并提供该机构《医疗机构执业许可证》及合作协议，协议有效期应覆盖框架协议期限。
▲2.2 影像诊断类执业医师不少于20人；医师执业地点应为供应商或其合作医疗机构（含互联网医院、多点执业备案），提供医师执业证书及聘用（合作）证明。
3.功能模块要求
表2  筛查系统功能要求
	模块
	主要功能要求

	活动设计
	支持活动主题横幅设计、制作、上传、更换，并按活动分别配置；支持医生端、居民端专属主页的设计、搭建、配置与发布，多活动并行；居民端支持问卷填写、风险评估、预约及报告查询

	预约系统
	筛查问卷、风险评估与预约；连接身份证读卡器现场签到取号；凭条打印与排队叫号；短信通知与实名认证；预约取消、改期、现场加号；按筛查点及时段配置号源，号源可动态调整

	检查登记
	具备DICOM Worklist接口；现场签到后2分钟内自动同步检查信息至指定移动CT；支持同时连接多台移动CT；登记信息可查询修改

	影像上传
	DICOM C-Store接口直连移动CT／DR；通过5G终端自动实时上传至云PACS；上传失败自动重传及批量手动重传；DICOM无损压缩；上传进度与状态查询

	阅片任务管理
	诊断、审核、复审、终审四重流程，全程留痕，各环节可取消退回；分诊员分配任务，医生自主接诊／弃诊，超时影像自动回收，可申请MDT会诊；内置云PACS，支持CT在线调阅、免二次登录调阅AI结果、多屏阅片、历史影像对比、影像质量评价

	报告书写与质控
	结构化报告，按预设诊断分类自动判定阴阳性级别；公有及个人报告模板；医师签名；修改记录对比；复审、终审多维度质控评分；重大阳性升降级视图；阅片时长精确到秒并按医生统计

	随访系统
	按诊断结果自动生成随访队列；管理随访基本信息、就诊情况、诊断治疗、诊疗费用及家庭负担；按疑似肺癌、高危结节、疑似肺结核、疑似NTM等分诊至科室并设主负责人；检查检验报告上传；结果通知与就诊情况统计

	筛查管理
	活动及子活动配置；号源配置与强制取消预约，支持按姓名、身份证号、手机号、日期、地点、报告状态检索；阅片及随访医生添加、权限分级、资质与签名管理；诊断结果检索、强制返回审核；报告发放、短信模板配置及发布记录

	实时统计
	实时筛查进度（预约、签到、CT检查量）、阅片进度（待诊断、待审核及完成量、医生排名）、问卷填写比例、影像质量不达标统计、筛查结果（年龄、性别、阳性检出率、阴阳性分级、结构化分类）；数据延迟≤5分钟

	数据大屏
	支持网页版数据大屏，以地图形式实时展示各筛查点筛查数据及影像诊断结果统计，统计数据显示延迟≤5分钟


4.移动端应用要求
▲4.1 支持阅片医生通过手机APP查看阅片任务列表并主动接收、放弃阅片任务；支持随访医生查看筛查报告及影像；支持筛查工作人员按筛查活动实时查看筛查进度、阅片进度、问卷填写情况、影像质量及筛查结果统计。APP应支持安卓、鸿蒙、iOS等主流操作系统，并可在主流应用市场下载（提供计算机软件著作权登记证书、主流应用市场上架证明或应用市场下载页截图之一）。
5.云影像与AI辅助诊断服务
5.1 通过影像云平台提供AI辅助诊断、云PACS、电子胶片服务；AI辅助诊断结果应可在阅片界面直接调阅。
5.2 电子胶片在线查询服务期限不少于3年；影像原始数据及诊断报告按国家有关电子病历管理的规定保存，保存期限不少于15年。
6.在线技术支持与培训
6.1 每个筛查现场配备1名IT技术人员提供在线服务，服务时间与筛查现场工作时间同步，每日在线支持时间不少于8小时，响应时间≤15分钟。
6.2 对阅片分诊、医师阅片、号源配置及实时调整提供技术支持；对云影像平台运行、AI分析任务进行实时监控和重启；按要求提供筛查数据统计分析。
6.3 提供系统功能使用、操作流程及系统维护培训，并提供居民在线咨询解答。
7.数据安全与个人信息保护
7.1 遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等规定，与采购人签订数据处理协议，按最小必要原则处理受检者个人信息及健康数据，配合采购人履行告知同意义务。
7.2 未经采购人书面同意，不得复制、留存、对外提供或用于本项目以外的用途；委托第三方处理的，应事先取得采购人书面同意并承担监督责任。
7.3 服务期满或框架协议解除时，按采购人要求完整移交或删除本项目数据，并出具删除确认说明。
（四）履约验收要点
1.每批次筛查结束后，采购人核验：系统功能可用、影像上传完整、报告可在线调阅、统计数据与现场记录一致。
2.影像上传出现遗漏的，供应商应在3个工作日内补齐；因供应商原因造成影像或报告数据丢失的，按实际损失赔偿。
三、采购包2（事项二）：CT和DR车租赁服务
（一）采购标的与计价口径
表3  包2采购标的
	序号
	服务名称
	车辆类型
	计价单位
	框架协议单价
（含税）

	1
	低剂量CT车租赁服务
	移动CT车
	元/车天
	7500

	2
	DR车租赁服务
	移动DR车
	元/车天
	3000


1.计价口径：1车天按8小时计，不足8小时的按1车天计。
2.单价构成：含车辆及车载设备租赁、维护、维修、保养（含球管等零部件更换）等全部费用；不含司机费用及车辆运行费用（油费、过路费、停车费等），该部分由包3承担。
3.租赁期间不限制曝光次数和检查人次。
（二）服务内容
供应商提供车载CT、车载DR及配套设备，按订单要求转运至采购人指定筛查点并完成现场安置，承担租赁期内车辆及车载设备的维护、维修、保养，确保设备处于可用状态。车辆数量、服务地点、服务起止时间在订单中明确。
（三）资格与合规要求（★实质性要求）
★1.按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及《医疗器械经营监督管理办法》规定，持有有效的《医疗器械经营许可证》，提供复印件且证书在有效期内。
★2.按《医疗器械注册与备案管理办法》规定，提供拟投入的移动CT设备、移动DR设备完整、有效的《医疗器械注册证》，注册证在有效期内。
★3.按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）规定，提供具备相应资质的检测机构出具的、针对拟投入移动CT车及移动DR车的辐射防护检测合格报告，结论合格且在有效期内。
★4.拟投入产品属于强制性产品认证（CCC）目录范围的，提供有效认证证书；涉及计量、节能、环保强制性规定的，提供相应证明文件。
★5.提供拟投入车辆的机动车行驶证、有效期内的年检证明及交强险、商业保险证明；车辆使用性质及改装应符合机动车登记及道路运输管理相关规定。
（四）车辆及车载设备要求
1.车载CT应能满足成人低剂量胸部平扫筛查的诊断质量要求，影像质量应符合《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519-2019）的要求。
2.提供拟投入车载CT设备最近一次状态检测报告，检测结论合格，报告出具日期距响应文件递交截止之日不超过1年。
3.车载DR影像质量应符合《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020）的要求，提供相应检测报告。
4.影像质量不符合诊断要求需重扫的，由供应商免费重扫，不另计费、不计入有效检查人次。
5.车辆应配备保障车载设备正常运行的空调设备，车厢内温度、湿度满足设备正常运行要求。
6.车载设备应具备DICOM接口，可与我院PACS系统对接。
7.随车提供报告工作站1套。
（五）服务保障要求
1.车辆转运：接到订单后14个日历日内将车辆转运至指定地点，转运费用由供应商承担。
2.设备可用率：租赁期内车辆及车载设备可用率不低于95%；因设备故障停用超过24小时的，停用期间不计入租赁车天，服务期限相应顺延。
3.故障响应：2小时内响应、24小时内到场维修；不能在48小时内修复的，应更换同等性能的车辆或设备。
4.维修责任：租赁期内车辆及车载设备的维修、保养及球管等零部件更换费用全部由供应商承担。
5.安全管理：供应商负责车辆停靠、用电及辐射防护安全管理，配备必要的放射防护用品；因车辆或设备原因造成受检者、工作人员人身损害的，由供应商承担相应责任。
（六）履约验收要点
1.每批次车辆到场后，采购人核验行驶证、年检及保险凭证，以及辐射防护检测报告、设备状态检测报告是否在有效期内。
2.当日筛查结束后，核对实际检查人次与影像记录，作为结算依据。
3.影像质量不合格经重扫的，不计入有效检查人次。
四、采购包3（事项三）：现场实施服务
（一）采购标的与计价口径
1.采购标的：现场实施服务，按实际完成筛查人次计价，框架协议单价47元/人次（含税）。
2.单价构成：含现场实施人工、CT车转场司机及车辆运行（油费、过路费、停车费）、场地勘验、接电拆电、现场物料、管理及税费等全部费用；采购人不再另行支付其他费用。
3.界面划分：本包不含车辆及车载设备租赁与维保（由包2承担），不含信息系统及在线技术支持（由包1承担）。
（二）服务内容及要求
1.CT车转场及司机保障
1.1 负责车载移动CT车的现场安置与转场，按采购人排期完成各筛查点之间的转场保障。
1.2 配备具备相应驾驶资质的转场司机，负责驾驶、停靠及行车安全检查，承担司机工资、社会保险及差旅费用。
1.3 承担转场期间发生的油费、过路费、停车费等车辆运行费用。
2.场地勘验及接电拆电
2.1 接到订单后，对筛查点办公区域、等候区域、CT停放区域进行现场勘验并出具勘验记录；面积、地面承载或通行条件不能满足车载CT停放及受检者通行要求的，应在勘验后3个工作日内书面报告采购人，由采购人调整筛查点。
2.2 对筛查点电源条件进行检测；不具备工业电接入条件的，应在勘验后3个工作日内书面报告采购人，并提出替代供电方案（含发电机组配置）。
2.3 负责现场工业电接电与拆电：筛查前一日完成接电，服务结束当日完成拆电，负责筛查期间用电安全管理。
3.筛查现场服务
★3.1 持有有效的《医疗机构执业许可证》，提供正、副本复印件（加盖公章），证书在有效期内。
3.2 人员配置：每场次至少配置影像医师1名、影像技师1名、现场服务人员2名；单日筛查量超过100人次的，每增加50人次增配现场服务人员1名。
3.3 预约发动：组织基层工作人员开展预约发动培训及宣讲、入户动员，指导其使用居民端小程序完成预约。
3.4 签到服务：核验受检者身份及预约信息并打印筛查号条，为未预约居民提供现场预约；受检者凭号条排队叫号受检。
3.5 摆位服务：引导受检者上下车并协助完成体位摆放，为老年人、残疾人等行动不便人员提供搀扶等协助。
3.6 CT技师扫描：由具备资质的影像技师提供规范的CT平扫服务，并做好受检者辐射防护。
3.7 科普与问卷：发放科普材料、开展宣传答疑；为每名受检者提供问卷调查服务，保证填写完整、信息真实可溯。
▲3.8 筛后随访报告解读支持：提供本单位执业注册医师（含多点执业备案）配合项目随访，承担报告解读及场地布置、秩序维护、人员引导等工作；报告解读医师《医师执业证书》登记执业地点应与供应商《医疗机构执业许可证》登记机构一致（提供医师名单、电子执业证及随访服务承诺书）。
4.筛查物料准备及实施保障
4.1 提供现场必需物料并保证数量充足，包括但不限于遮阳篷、桌椅、电脑、显示屏、移动网络、身份证扫描设备、标签打印机、电风扇、电源及电缆线、饮用水、手消毒剂、标签纸、胶带等；负责物料清点、分发、转运及使用登记。
4.2 负责现场筛查的组织协调、场地布置搭建、安全管理与秩序保障，承担现场人员交通及食宿费用，负责物资物流供应与转运。
▲4.3 筛查现场专家咨询：具备影像医师团队，执业范围为医学影像和放射治疗专业（或同等执业范围）的执业医师不少于10名，其中副高级及以上职称不少于3名；执业地点登记在供应商《医疗机构执业许可证》对应机构（含多点执业备案）；按采购人排期安排医师到场提供咨询（提供医师电子执业证或其他执业证明）。
5.考核、验收与其他要求
5.1 每场次筛查结束后，由采购人现场负责人对人员到岗、服务规范、现场秩序及完成量签认，作为结算依据。
5.2 采购人按场次考核人员到岗率、日均完成量、投诉及满意度；考核不合格的，供应商应限期整改。
5.3 保持现场服务人员相对稳定，关键岗位更换须提前书面报采购人同意；服务期满或框架协议解除时移交物料、号条、纸质问卷等资料。
5.4 严格保护受检者个人信息和健康数据，不得擅自复制、留存或对外提供；为现场人员购买人身意外伤害保险，配备劳动保护用品，落实放射防护和用电安全管理。
5.5 不得转包；未经采购人书面同意，不得将本包服务内容分包。
5.6 履约验收：各场次按采购人确认的排期和现场签认结果验收，人员到岗、服务规范、现场秩序、筛查完成量及物料保障情况应满足本附件及订单约定。
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