首都医科大学附属北京胸科医院预购设备公告

首都医科大学附属北京胸科医院拟采购以下货物，欢迎有意参加的供货单位前来报名。本次报名方式以电子版和纸质版同时报名为准，报名时请注明报名公司名称、联系人、联系方式及所提供的货物名称，型号，基本配置等内容，同时请提供投标公司相关资质、产品注册证及产品授权书原件及扫描件（至少为一年期授权）。

项目执行单位:首都医科大学附属北京胸科医院

地址: 北京市通州区北关大街9号院一区

一．预采购货物名称、数量、主要用途、基本功能及主要要求

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 主要用途、基本功能及主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动脱水机 | 1 | 主要用途：主要用于对人体或动物组织自动按程序浸入各种溶剂进行脱水、透明、浸蜡等病理分析前处理。 主要指标要求： - 脱水容量：≥300个包埋盒 - 具备预熔石蜡功能 - 可自动提示更换试剂/石蜡，并将试剂按“新鲜程度”排序 - 具备试剂轮换功能 - 可实时测量每个酒精瓶内酒精浓度及追踪试剂液位 - 具备下吸风功能 - 内置不间断电源或后备电池 |
| 2 | 呼吸机 | 2 | 主要用途：主要用于急危重症患者的呼吸支持与治疗。 主要指标要求： - 至少具备容量控制通气、压力控制通气模式、辅助控制通气模式:、压力支持通气、同步间歇指令通气、持续气道正压通气、同步气道压力释放通气、插管补偿、容量增强通气、双水平气道正压通气、无创通气、后备通气、窒息通气、成比例辅助等通气模式 - 至少具备压力触发和流量触发两种方式 - 潮气量范围：至少为100ml～2000ml - 空压机：具备 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 主要用途：主要用于腹部、浅表器官、心血管超声检查、超声引导下穿刺活检 主要指标要求： - 全身机 - 超声探头数量：≥4把，且需含阴道探头 |
| 4 | 手动一维水箱 | 2 | 主要用途：主要用于剂量测量，剂量验证等 主要指标要求： - 一维水箱：具备 - 剂量仪：具备 - 电离室：具备 |
| 5 | 麻醉机内部回路消毒机 | 1 | 主要用途：主要用于麻醉机内回路消毒 主要指标要求： - 可杀灭芽孢 - 消毒时间：≤10分钟消毒，≤20分钟干燥 - 具备自动加液功能 - 具备消毒记录打印 |
| 6 | 全自动微生物联合检测仪 | 1 | 主要用途：主要用于真菌G实验和GM实验的检测 主要指标要求： 1.分析速度≥100T/小时。 2.具备异常自动报警功能 3.可随时终止运行 4.可与医院LIS系统连接 5.具备中文电脑、中文软件 6.具备UPS |
| 7 | 超高清胸腔镜系统 | 1 | 主要用途：主要用于胸壁套管或微小切口下完成胸内复杂手术 主要指标要求： - 分辨率：≥1920x1080，逐行扫描 - 具备图像抓取和影像刻录功能 - 具有术野图像功能性优化控制功能 - 具备超高清影像模块 - 具备30°胸腔镜 - 具备穿刺器 |
| 8 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 主要用途：主要用于肿瘤靶向治疗分子诊断、结核耐药分子检测、多重病原体检测 主要指标要求： - 通道数：至少 6色激发光通道和6色检测光通道可自由组合，且至少可检测21种不同的荧光 - 反应体积： 至少10-100 μL - 至少可适用于96孔板 - 温度范围：至少 4°C–100°C - 温控模块最高升降温速率：≥6.5°C/秒 - 熔解曲线分辨率： ≤0.05°C - 具有医疗器械注册证 |
| 9 | 自动染色机 | 2 | 主要用途：主要用于HE常规染色，冰冻切片染色 主要指标要求： 1.具有全自动染色功能 |
| 10 | 自动分枝杆菌培养仪 | 1 | 主要用途：主要用于分枝杆菌培养 主要指标要求： - 每月检测量:≥600份/月 - 每日可定时自动检测培养管细菌生长状况 - 可进行异烟肼、利福平、链霉素、乙胺丁醇、吡嗪酰胺及其它抗结核药物耐药性检测。 |
| 11 | 自动免疫组化仪 | 1 | 主要用途：主要用于对免疫组化切片进行高效，高质量的自动染色 主要指标要求： - 可同时检测细胞学涂片、冰冻组织切片、细胞蜡块切片、组织学蜡块切片、组织芯片等多种样本。 - 具备独立控温功能 - 玻片处理能力：≥30种不同的染色方案/循环 - 具备条码扫描系统。 - 可自动感应试剂、耗材和废弃物的剩余量，自动监控试剂盒有效期。 - 具备追溯功能，可自动对运行玻片进行记录 - 具备远程监控功能 |
| 12 | 超声切割止血刀 | 2 | 主要用途：主要应用日常手术需要在软组织的肿瘤切除、肺叶切除、以及周围淋巴清扫的手术 主要指标要求： - 至少具备切割、止血、抓持、分离等功能 - 可安全处理3mm血管 - 台车：配备 - 脚踏：具备 |
| 13 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 主要用途：主要用于核酸分析 主要指标要求： - 具备恒温扩增功能 - 具备实时荧光PCR检测功能 - 高分辨率熔解曲线分析：具备 - 至少可适用于96孔板 - 配套结核病相关判读分析软件：具备 |
| 14 | 全自动血液分析仪 | 1 | 主要用途：主要用于血常规实验的检测 主要指标要求： - 自动进样，有体液模式 - 测定速度：≥ 200个测试/小时 - 具备激光散射和核酸荧光染色 - 可连接医院LIS系统 - 配套电脑：提供 - 配套UPS：提供 |
| 15 | 自动气道管理系统 | 1 | 主要用途：主要用于机械通气患者的气道管理 主要指标要求： - 可自动监测并调节气囊压力 - 可清洗和排空声门下分泌物 - 具备监测数据存储功能 |
| 16 | 遥测监护系统 | 2 | 主要用途：主要用于对患者心电，呼吸等生命体征进行24小时以上密切监护 主要指标要求： - 结构：1台主机+8个床旁机 - 至少可同时监测八个患者的心电，心率，呼吸等 |
| 17 | 液基细胞制片仪 | 1 | 主要用途：主要用于妇科，非妇科液基细胞学项目，提高制片质量及效率。 主要指标要求： - 具备针对不同类型样本的制备程序 - 适用于所有脱落细胞的细胞病理制片，包括：妇科子宫颈细胞，宫内膜细胞以及痰、胸腹水、尿液等非妇科细胞学检测 - 可进行单张或批量式制片 - 最大染色制片量：≥48张/批次 - 最大处理量：360张/天 - 制成的玻片可保证细胞的原有形态，细胞不被挤压变形 |
| 18 | 低温真空干燥柜 | 1 | 主要用途：主要用于精密器械、不耐高温类器械、内部结构复杂细长管腔器械等的彻底干燥。 主要指标要求： - 容积：≥100L - 具备空气过滤装置 - 可实时监测工作仓内水分残留状况 |
| 19 | 呼吸机系统 | 1 | 系统含：无创呼吸机：2台；有创呼吸机：3台；转运呼吸机：1台；持续正压通气治疗机：1台 19.1无创呼吸机主要指标要求 - 具备BiPAP、CPAP等基本通气模式 - 具备加温加湿功能 19.2有创呼吸机主要指标要求 - 具备CMV、PCV、SIMV、PSV、CPAP等基本通气模式 - 可对多种呼吸力学参数、流速容量环、压力容量环等进行观察和监测 19.3转运呼吸机主要指标要求 - 主要用于重症患者的转运急救 - 小巧便携，适用广泛 - 待机时间长 - 定压、定容兼备 19.4持续正压通气治疗机主要指标要求 - 主要用于睡眠呼吸暂停和低通气综合症患者的治疗 - 具有自动开放气道的压力的功能 |
| 20 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 主要用途：主要用于睡眠呼吸暂停和低通气综合症患者的鉴别诊断和疗效评价 主要指标要求： - 能够同时对脑电、心电、胸腹运动、口鼻气流、脉搏氧饱和度、眼动等进行监测 |
| 21 | 输注系统 | 3 | 主要用途：主要用于重症患者自动输液治疗、自动化输液信息采集、报警中央管理等 主要指标要求： 1 每套工作站至少配置6台泵 2 可单泵使用 3 数据传输高安全 4 抗干扰性好 5 小巧，安装固定快捷简单 |
| 22 | 诊断治疗系统 | 1 | 系统含：呼出气一氧化氮测定系统1台；经鼻高流量氧疗湿化治疗仪2台 22.1呼出气一氧化氮测定系统主要指标要求： 可对炎症进行评估，可对哮喘进行有效的诊断和管理 22.2经鼻高流量氧疗湿化治疗仪主要指标要求： 具备加温、湿化装置，温湿度可调 |
| 23 | 支气管镜系统 | 1 | 主要用途：用于对呼吸危重病患者进行床旁气管镜检查和治疗 |
| 24 | 移动式数字化医用X射线摄影系统（移动DR） | 1 | 主要用途：主要用于急重症患者床边摄影 主要指标要求 - 高压发生器最大功率：≥ 35KW - 球管热容量：≥ 1MHU - 移动式数字成像功能：具备 - 无线可移动平板探测器：具备 - 探测器尺寸：≥ 34cm x 42cm - 支持DICOM图像与PACS系统无线传输 - 电动助力动力系统：具备 - 交直流两用 |
| 25 | 全自动免疫印迹仪 | 1 | 主要用途：主要用于免疫印迹试验全部过程包括加样，温育，洗膜，加酶标试剂，洗膜，加显色液等的自动化操作 主要指标要求： - 处理量：≥40个膜条 - 可连接医院LIS系统 - 配套电脑：提供 - 配套UPS：提供 |
| 26 | 无创血液动力学检测仪 | 1 | 主要用途：主要用于快速评价病人的血液动力学状态 主要指标要求： - 可实时、连续、无创检测血液动力学状态 - 可监测每搏量、心输出量等参数 - 可对心脏前负荷、后负荷、心肌收缩力、心率等进行评估 - 介入手术治疗前、治疗后心功能评估 |
| 27 | 高清荧光摄像系统 | 1 | 主要用途：主要用于肺结节、肺段及亚肺段的准确解剖定位、前哨淋巴结定位、吻合口漏等 主要指标要求： - 分辨率：≥1920*1080p - 可同时处理白光和荧光信号 - 至少具备4种成像模式 - 配套相关硬镜：至少1根，且可高温高压消毒 - 配备专用台车 |
| 28 | 脑氧监测仪 | 1 | 主要用途：主要用于围术期持续脑氧、无创血红蛋白、灌注变异指数监测 主要指标要求： - 可以显示PSI（患者状态指数）及趋势图，脑电波密度谱阵列(DSA)，谱缘频率（SEF），电极状态及EMG，SR（抑制率），ARTF等参数 - 可监测局部组织血氧饱和度、血红蛋白浓度、氧合血红蛋白、还原血红蛋白、总血红蛋白变化量 - 脑氧探头 - 具备备用电池 |
| 29 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 主要用途：主要用于凝血实验的检测 主要指标要求： - 具备自动进样功能 - 测定速度：≥300个测试/小时 - 具备试剂冷藏功能 - 可做凝固法、发色底物法和免疫法项目 - 具备急诊功能 - 可连接医院LIS系统 - 配套电脑：提供 - 配套UPS：提供 |

二．报名时间：2021年3月18日至2020年3月24日下午16:00

邮箱地址：jysyxgcb@163.com

联系电话：89509127

联系人： 万老师     秦老师